Persoonsdosimetrie in de toekomst

Onderzoek naar de introductie van een C-categorie blootgestelde werknemers in het Elkerliek ziekenhuis

Eindhoven, 11 juni 2010 
Jarno Boxelaar
Hashmat Saidi
Sjaak van Ooijen

Afstudeerproject uitgevoerd in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond/Deurne in het kader van de opleiding MBRT voltijd te Eindhoven.

Voorwoord

In opdracht van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven studeren wij af in het 4e jaar. We hebben voor de opdracht in het Elkerliek ziekenhuis gekozen.

Het Elkerliek ziekenhuis te Helmond/Deurne heeft onze expertise ingehuurd in opdracht van de klinisch fysici te Helmond. De klinische fysici betreffen: Ir. Robert Elfrink, Dr. Cécile Crompvoets-Jeukens en Saskia Aarnink MSc.

Op dit moment zijn er binnen het ziekenhuis twee categorieën stralingsmedewerkers werkzaam. Dit betreft een A-categorie en een B-categorie. Wij willen onderzoeken of er de mogelijkheid bestaat om de blootgestelde werknemers in een C-categorie in te delen. Deze C-categorie betreft werknemers, die zodanig weinig straling ontvangen, dat ondanks het niet-dragen van een badge, de veiligheid gewaarborgd blijft tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. 

Hierbij willen wij de afdeling radiologie en haar medewerkers bedanken. Ook willen wij de andere afdelingen bedanken, die ons hun medewerking verleend hebben tijdens ons onderzoek.

Ook willen wij de klinisch fysici bedanken voor hun begeleiding en inzet tijdens ons afstudeerproject.
 
Als laatste bedanken wij Hettie van der Heijden, onze afstudeerdocent, die ons geholpen heeft bij het afstudeerproject. Zij heeft ons bijgestaan bij de belangrijke fases en heeft ons ideeën aangedragen.

Inhoudsopgave:

Voorwoord											1
Inhoudsopgave											2
Samenvatting											4
Inleiding											5

- Wetten en persoonsdoismetrie								6

  - Wet Stralingsbescherming								6

  - Persoonsdosismeter									7

    - Inleiding									7

    - Werking									7

    - Registratie en rapportage							7

    - Abonnementen								8

  - Persoonsdosimeter-uitgave			9

- Dosisbegrippen bij ioniserende straling							10

    - Geabsorbeerde dosis								10

    - Stralingsweegfactoren								10

    - Equivalente dosis								10

    - Effectieve dosis									11

    - Globale betekenis effectieve dosis						11

    - DAP-waarde									12

  - Stralingsdeskundigheidsformules							12

    - Inleiding									13

    - Kwadratenwet									13

    - Formules									14

- Risicoanalyse										15

  - Inleiding										15

  - Meetmethode										15

  - Meetapparatuur									17

  - Bucky											20

      - Inleiding								20

      - Methode en Resultaten							21

      - Discussie								23

      - Conclusie								23

    - CT											25

      - Inleiding								25

      - Methode en Resultaten							25

      - Discussie								25

      - Conclusie								26

    - ICU/MCU/CCU									28

      - Inleiding								28

      - Methode en Resultaten							28

      - Discussie								29

      - Conclusie								29

    - Kaakchirurgie									31

      - Inleiding								31

      - Methode en Resultaten							31

      - Discussie								31

      - Conclusie								32

    - Longafdeling									34

      - Inleiding								34

      - Methode en Resultaten							34

      - Discussie								35

      - Conclusie								35

    - Dexa 										37

      - Inleiding								37

      - Methode en Resultaten 						37

      - Discussie								38

      - Conclusie								38

    - Doorlichtkamer									40

      - Inleiding								40

      - Methode en Resultaten							40

      - Discussie								41

      - Conclusie								41

    - Pijnpoli (OK)									43

      - Inleiding								43

      - Methode en Resultaten							43

      - Discussie								44

      - Conclusie								44

    - Operatiekamer (OK)								46

      - Inleiding								46

      - Methode en Resultaten							46

      - Discussie								51

      - Conclusie								51

    - Angiografie									54

      - Inleiding								54

      - Methode en Resultaten							54

      - Discussie								55

      - Conclusie								55

    - Cardiologie									58

      - Inleiding								58

      - Methode en Resultaten							58

      - Discussie								59

      - Conclusie								59

    - Nucleaire Geneeskunde							62

      - Inleiding								62

      - Methode en Resultaten							62

      - Discussie								63

      - Conclusie								63

- Einddiscussie										65

- Eindconclusie										67

Literatuurlijst										69

Bijlages											71

B1	Voorbeeld uitwerking tabellen								72

B2	Meettabellen										74

B3	Meetopstellingen									86

B4	Apparatuurgegevens									101

B5	Transmissiefractie van straling door lood						106

B6	Foto’s											107

Samenvatting

In het Elkerliek ziekenhuis te Helmond is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een C-categorie te introduceren voor haar blootgestelde werknemers, die met ioniserende straling werken. Blootgestelde werknemers komen in aanmerking voor de C-categorie indien ze minder dan 1 mSv per jaar aan ioniserende straling verwachten te ontvangen. Om een uitspraak te kunnen doen of het niet dragen van een persoonsdosismeter verantwoord is, dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden.

Dit rapport beschrijft de uitvoering en resultaten van de risicoanalyse.

Met behulp van een risicoanalyse wordt bepaald welke processen voorkomen tijdens de werkzaamheden voor een blootgestelde werknemer. Deze processen zijn uitgesplitst in normale dagelijkse werkzaamheden en risicovolle situaties.

Om te bepalen hoeveel strooidosis per proces vrij komt in een jaar, zijn er bij de onderzoeken op deze afdelingen de hoeveelheid strooidosis gemeten met meetapparatuur tijdens kliniekuren.

Deze risicoanalyses zijn uitgevoerd voor alle afdelingen waar met ioniserende straling wordt gewerkt.

Op basis van deze metingen en een risicoanalyse zijn de volgende uitkomsten tot stand gekomen:

Voor de buckykamers, CT kamer, longafdeling, kaakchirurgie, pijnpoli en dexa kamer, is het mogelijk om een C-categorie te introduceren.

Voor de afdelingen cardiologie en angiografie wordt geen C-categorie geadviseerd.

Voor de afdelingen ICU/MCU/CCU, nucleaire geneeskunde, operatiekamer en doorlichtkamer zijn niet voldoende metingen verricht om een gedegen uitspraak te doen over de invoering van een mogelijke C-categorie.

Inleiding

Op dit moment is er in Nederland binnen de kernenergiewet, Besluit Stralingsbescherming, een toegestane A- en een B-categorie blootgestelde werknemers . De A-categorie zijn blootgestelde werknemers die jaarlijks een stralingsdosis tussen 6 tot 20 mSv verwachten te ontvangen. De B-categorie zijn werknemers die jaarlijks een dosis tussen de 1 en  6 mSv verwachten te ontvangen (Staatblad, 2001). De gezondheidsraad heeft een grootschalig onderzoek gedaan of er een C-categorie werknemers mogelijk is binnen de wet en heeft daarbij een adviesrapport (Gezondheidsraad, 2008) geschreven voor de minister van volksgezondheid. De blootgestelde werknemers in de C-categorie, ontvangen zodanig weinig straling (≤1mSv/jaar), dat ze zonder persoonsdosismeter veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Het afstudeerproject heeft als doel om een rapport aan te dragen, waarin aan de hand van metingen en risicoanalyses de mogelijkheid onderzocht wordt om groepen werknemers in het Elkerliek ziekenhuis, die te maken hebben met ioniserende straling tijdens hun dagelijkse werkzaamheden, in een C-categorie in te delen.

We hebben dit afstudeerproject gekozen, omdat het ons een belangrijk project leek voor de toekomst van de medewerkers, die met ioniserende straling werken. Het is verder een ziekenhuis breed onderzoek en het onderzoek leek ons interessant om overal metingen te gaan verrichten waar met ioniserende straling wordt gewerkt. 

Door het invoeren van de C-categorie kan het ziekenhuis tijd en kosten besparen, terwijl veiligheid gewaarborgd blijft. Daarbij kan het ziekenhuis deze tijd efficiënter inrichten. 

Dit onderzoek zal daarom vooral belang hechten aan het bewaken van de hoeveelheid dosis, die een blootgestelde werknemer mogelijk ontvangt. Aan de hand van metingen bij verschillende onderzoekskamers, waar met ioniserende straling wordt gewerkt, zal duidelijk moeten worden hoeveel straling er werkelijk ontvangen wordt door een blootgestelde werknemer. Dit betreft de normale situatie en de risicosituaties. 

In ons onderzoek beschouwen wij alle afdelingen waar met röntgenstraling wordt gewerkt. Deze zijn onderverdeeld in de afdeling radiologie (bucky/CT/angiografie/Doorlichtkamer), long, cardiologie, pijnpoli, beddenhuis, operatiekamer, kaakchirurgie en nucleaire geneeskunde. 

We hebben meetapparatuur tot onze beschikking gekregen van de afdeling radiologie om onze metingen te kunnen bewerkstelligen.

Het verslag is opgebouwd uit wetten en persoonsdosimetrie, dosisbegrippen bij ioniserende straling, de risicoanalyse en metingen, einddiscussie en eindconclusie.

Hoofdstuk 1 
Wetten en persoonsdosimetrie

Hoofdstuk 1.1.

Wet stralingsbescherming

Ioniserende straling heeft een mogelijk nadelig effect op de gezondheid van een persoon (Huyskens, 2000). Daarom heeft de overheid de kernenergiewet (KEW) opgesteld ter preventie van de mogelijke schadelijke effecten van deze soort straling. Deze KEW is een raamwet met daarin besluiten. Een van deze besluiten is het Besluit Stralingsbescherming (Staatsblad, 2001).

Het Besluit Stralingsbescherming stelt de volgende eisen voor de A- en B-categorie blootgestelde werknemers. 
Een A-medewerker zal naar verwachting tussen de 6 en 20 mSv ontvangen.

Een B-medewerker zal naar verwachting tussen de 1 en 6 mSv ontvangen.

Indien bij een blootgestelde werknemer in een kalenderjaar verwacht wordt, dat de effectieve dosis 6 mSv overschrijdt, is de ondernemer verplicht deze blootgestelde werknemer in de A-categorie in te delen en lichamelijk onderzoek te laten verrichten door een stralingsarts.

De overheid heeft een aantal instanties aangesteld om de dosisregistratie en badge-uitgave te reguleren. Voor het Elkerliek ziekenhuis is deze instantie de Nucleair Research and consultancy Group (NRG).

De ondernemer is verplicht een blootgestelde werknemer een passend dosiscontrolemiddel ter beschikking aan te bieden om de veiligheid van de blootgestelde werknemer te monitoren. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan de regels aanscherpen bij het beheer, toegankelijkheid en inrichting van het persoonsdosis controlesysteem door de ondernemer (Staatsblad, 2001).

Ook voor zwangerschap zijn er wettelijke verplichtingen door een ondernemer (Staatsblad, 2001). De ondernemer is verplicht ervoor te zorgen, dat de werkzaamheden die de blootgestelde werknemer uitvoert vanaf het begin tot aan het einde van de zwangerschap niet meer dan 1 mSv bedraagt. In de praktijk mag de zwangere werknemer niet aanwezig zijn bij een onderzoek, waarbij ioniserende straling wordt gebruikt en het dragen van een loodjas verplicht is. De zwangere werknemer zal zich ten allen tijden achter het loodscherm moeten bevinden en onnodige risico’s zoals röntgenstraling ontvangen tijdens het maken van de foto vermijden. Eventueel zal de desbetreffende persoon zich moeten beperken tot werkzaamheden bij de administratie, waarbij geen straling wordt ontvangen door het ongeboren kind.

Na de zwangerschap van de werknemer mag de werknemer wel röntgenstraling ontvangen, maar mag deze niet op de afdeling nucleaire geneeskunde werkzaam zijn. Dit om radioactieve besmetting van de baby te vermijden, door het geven van borstvoeding.

Hoofdstuk 1.2.

Persoonsdosismeter

1.2.1. Inleiding
In het Elkerliek ziekenhuis wordt gebruikt gemaakt van fotonen persoonsdosismeters (Foto 1). De dosismeters zijn bedoeld voor gebruik als persoonlijk controlemiddel zoals beschreven is in het Besluit Stralingsbescherming (Staatsblad, 2001).

1.2.2. Werking
De desbetreffende dosismeter is een thermoluminescentiedosimeter, oftewel kortweg TLD. De TLD bestaat uit twee TL-detectoren. Er wordt gebruikt gemaakt van detectoren die met magnesium en titanium gedoopte

lithiumfluoride (LiF:Mg,Ti) bevatten. Eén detector meet de oppervlaktedosis en de andere de dieptedosis.
In de TLD werkt als volgt (Busscher, 2008): 
-  Door ioniserende straling worden elektronen in het kristalrooster van de TL detector naar een hoger energieniveau gebracht en daarin gevangen, waarbij het aantal elektronen dat in het hogere energieniveau wordt opgeslagen evenredig is met de door de detector geabsorbeerde stralingsdosis.
- Bij verwarming van de TL-detector tot ongeveer 200 ̊C vallen deze elektronen terug naar hun oorspronkelijke niveau. 
- De opgeslagen energie komt daarbij vrij als licht.
- De hoeveelheid licht die tijdens de verhitting wordt uitgezonden door de detector wordt gemeten en is rechtevenredig met de geabsorbeerde dosis ioniserende straling.
De TLD is na verhitting weer terug in zijn oorspronkelijke staat en kan weer opnieuw gebruikt worden.

1.2.3. Registratie en rapportage
Alle meetresultaten worden vastgelegd in het Nationaal Dosisregistratie- en Informatiesysteem (NDRIS) dat in opdracht van het Ministerie van SZW door NRG wordt beheerd. Individuele dosisgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de bestralingsbescherming. TLD-meters worden geregistreerd op naam, geslacht, geboortedatum en sofinummer van de gebruiker.
Voor het Elkerliek ziekenhuis worden de meetresultaten periodiek schriftelijk gerapporteerd aan de klinisch fysici. De dosis wordt gemeld in de eenheid millisievert (mSv). Bij overschrijding van de dosislimiet wordt een waarschuwing afgedrukt. Bij een opvallend hoge dosis van een blootgestelde werknemer, wordt tevens door de klinisch fysicus contact opgenomen met deze blootgestelde werknemer.

1.2.4. Abonnementen
NRG biedt abonnementen aan met 26, 13 en 4 dosismeterwisselingen per jaar. Voor blootgestelde werknemers voldoen zowel de twee- als de vierwekelijkse abonnementen aan de wettelijke eisen voor wat betreft periodiciteit. Kwartaalabonnementen zijn alleen geschikt als uit risicoanalyse is gebleken dat classificatie als blootgestelde werknemer niet verplicht is. Het Elkerliek ziekenhuis maakt gebruik van vierwekelijkse abonnementen.








Foto 1. Persoonsdosismeter

Hoofdstuk 1.3.

Persoonsdosismeter-uitgave

De afdeling klinisch fysica is verantwoordelijk voor het bij binnenkomst, sorteren van de persoonsdosismeters en naar de betreffende afdelingen te brengen, deze van de betreffende afdeling te verzamelen, te verwerken en op te sturen naar NRG. De betreffende afdeling, waar met ioniserende straling gewerkt wordt, is zelf verantwoordelijk voor het verspreiden van de persoonsdosismeters over de afdeling. Ook is deze verantwoordelijk voor het zelf terug te verzamelen en deze te overhandigen aan het secretariaat van de klinisch fysici.

Op dit moment kent het ziekenhuis 147 werknemers die met ioniserende straling werken en daarbij een badge moeten dragen. Een geringe hoeveelheid werknemers op dit moment is ingedeeld in de A-categorie. Dit zijn acht cardiologen. De rest van de werknemers is ingedeeld in de B-categorie. 

A-categorie blootgestelde werknemers moeten speciaal gekeurd worden door een stralingsarts. De stralingsarts doet hierbij een medisch onderzoek naar deze blootgestelde werknemer, die ingedeeld moet worden in de A-categorie. Als deze goedgekeurd is, dan kan de blootgestelde werknemer in de A-categorie worden ingedeeld. In het Elkerliek ziekenhuis zijn geen Medische Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB-er) ingedeeld in de A-categorie. 

De kostenpost voor het ziekenhuis bedraagt op dit moment 7.000 euro voor het huren en uitlezen van de persoonsdosismeters van 147 werknemers voor een jaar.

Op dit moment zijn de volgende afdelingen betrokken bij de persoonsdosismeter-uitgave: longpoli, cardiologie, radiologie, operatiekamer (OK), kaakchirurgie, nucleaire geneeskunde, de pijnpoli, de urologie en de MDL arts (maag, darm en lever arts). 
Buiten het lenen en uitlezen van de persoonsdosismeter is het secretariaat tijd kwijt aan het sorteren, verzamelen en verwerken van de persoonsdosismeter. Daarnaast kost het de fysicus tijd om de persoonsdosismeter uitslagen te bestuderen. Als het mogelijk is om het aantal persoonsdosismeterdragers te reduceren, zullen de fysici en hun secretariaat minder tijd kwijt zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. Zij kunnen hun tijd dan besteden aan andere werkzaamheden, waardoor de efficiency van het team verbetert.

Tevens zijn deze werkzaamheden een kostenpost voor het ziekenhuis. Het is echter onbekend om welke bedragen dit gaat.

Hoofdstuk 2.0.

Dosisbegrippen bij ioniserende straling

Er worden verschillende formules en dosisbegrippen in het verslag gebruikt. Deze worden hieronder nader uitgelegd.

2.1.1. Geabsorbeerde Dosis 
Als ioniserende straling energie afgeeft aan een levende cel, treden er chemische en fysische processen op. Deze processen kunnen schade toebrengen aan het DNA van de levende cel.  Dit komt tot uitdrukking in het begrip geabsorbeerde dosis (Huyskens, 2000). De geabsorbeerde dosis wordt aangeduid met het symbool D.

De geabsorbeerde dosis wordt als internationale SI-eenheid in J/kg uitgedrukt.  Voor deze eenheid wordt de Gray (Gy) gebruikt. 

2.1.2. Stralingsweegfactor 
De stralingsweegfactor is afhankelijk van de massa, de elektrische lading en de hoeveelheid energie, die het deeltje heeft. Als het ioniserende vermogen groter is, dan wordt de stralingsweegfactor groter. 
Doordat alfa en neutronendeeltjes een grotere soortelijke massa hebben, hebben deze een hogere stralingsweegfactor dan gamma- en röntgendeeltjes. 
Voor röntgenstraling/gammastraling bedraagt deze 1.

2.1.3. Equivalente dosis

De equivalente dosis is ingevoerd als maat voor de biologische schade aan een menselijk lichaam of orgaan. Binnen de stralingsbescherming gaat het niet alleen om de hoeveelheid stralingsenergie, die wordt geabsorbeerd, maar ook de stralingssoort, welke wordt uitgedrukt met de stralingsweegfactor.

Voor de equivalente dosis wordt de internationale SI-eenheid J/kg gebruikt. Voor deze eenheid wordt de Sievert (Sv) gebruikt.

Formule 1. Equivalente dosis

= de equivalente dosis in Sv.
= Stralingsweegfactor. De stralingsweegfactor is bij röntgen, bèta en gammastraling 1.  
D = Dosis in Gray.

2.1.4. Effectieve dosis 
De effectieve dosis geeft een maat voor het gezondheidsrisico ten gevolge van de te ontvangen straling. De effectieve dosis is een berekening met behulp van de equivalente dosis van een orgaan/lichaamsdeel. Deze berekening is gebaseerd op onderzoeken stralingsgevoeligheid in bepaalde organen. De factor die gebruikt wordt voor een type orgaan is afhankelijk van hoe gevoelig het orgaan is voor straling. Bij een stralingsgevoelig orgaan/lichaamsdeel wordt een hogere factor gebruikt, dan bij een minder stralingsgevoelig orgaan.

Al deze factoren samen betreffen het hele lichaam en komen daarbij uit op 1. Hierbij moet vermeld worden, dat de gonaden een extra hoge weefselweegfactor krijgen van 0,20 (Huyskens, 2000).

Formule 2. Effectieve dosis

E = de Effectieve dosis in Sv. 
= de weefselweegfactor. De weefselweegfactor voor het hele lichaam is 1. 
D = dosis in Gray. 
= de stralingsweegfactor. Bij gamma, bèta en röntgenstraling is deze factor 1.

2.1.5. Globale betekenis effectieve dosis 1 milliSievert 
Om gevoel te krijgen wat een effectieve dosis van 1 mSv is, zal in deze paragraaf voorbeelden uit dagelijkse praktijken worden beschreven. Er is gekozen om 1 mSv uit te lichten, omdat 1 mSv overeenkomt met de maximale strooidosis, die een blootgestelde werknemer in de C-categorie mag ontvangen.

Figuur 1.1 Globale betekenis van effectieve dosis (Huyskens, 2000)

2.1.6 DAP-waarde 
De DAP-waarde staat voor dosis area product. Deze waarde zegt iets over de dosis in lucht tussen de röntgenbuis en het te af te beelden object. Het DAP is namelijk het product van de dosis en het bestraalde oppervlak. De DAP wordt uitgedrukt in μGy.m².

De DAP is onafhankelijk van de afstand tot de buis. 
Omdat bij verdubbeling van de afstand de oppervlakte kwadratisch toeneemt, terwijl de dosis kwadratisch afneemt, de DAP blijft in dit geval gelijk. 
Met andere woorden de afstand en het oppervlakte heffen elkaar op, waardoor het DAP tussen röntgenbuis en patiënt op elke plaats van het veld gelijk is.

Hoofdstuk 2.2

Stralingsdeskundigheidsformules

2.2.1. Inleiding
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen directe straling en strooistraling. De directe straling komt rechtstreeks uit het röntgentoestel. Als de röntgenstraling een orgaan treft, ontstaat er daarin ook secundaire röntgenstraling of strooistraling, met een lagere energie. Als vuistregel is de strooistraling een factor 1000 kleiner dan de directe straling (Stralingsbeschermingsdienst SBD/TUe, 2001). Tijdens de metingen is de strooistraling gemeten per onderzoek. 
De kwadratenwet (Formule 3) voor puntbronnen wordt gebruikt om een omrekening te maken van een hoeveelheid strooidosis in combinatie met de afstand. De blootgestelde werknemer kan op verschillende afstanden staan in de kamer tijdens de doorlichting of het maken van opnames met de röntgenapparatuur. Daarnaast is het nodig om de strooidosis achter het loodscherm en achter het loodschort te kunnen berekenen. 
Dit doen we aan de hand van de transmissie in combinatie met de kwadratenwet (Formule 5). 
De transmissie van lood door een bepaalde looddikte en kV is toegelicht  (Stralingsbeschermingsdienst SBD/TUe, 2001 en bijlage 5). Naast het berekenen van de hoeveelheid strooidosis op een bepaalde afstand is het nodig om de totale dosis in (Gy) die afgegeven wordt op die afstand om te kunnen zetten naar het aantal mSv per jaar (Formule 2).

2.2.2. Kwadratenwet 
De kwadratenwet wordt voor veel doeleinden gebruikt. Met behulp van de kwadratenwet kan een dosis gemeten op een bepaalde afstand omgerekend worden naar een dosis op een andere afstand. Bij röntgenstraling wordt deze formule gebruikt. Als vuistregel geldt dat met de afstand, de hoeveelheid stralingsdosis kwadratisch afneemt. Deze wet is van toepassing als een stralingsbron een puntbron is.

De patiënt wordt als een puntbron beschouwd in dit onderzoek.

Om de patiënt als een puntbron te kunnen beschouwen en de kwadratenwet te kunnen toepassen, dient er op voldoende afstand gemeten worden. Deze afstand wordt als volgt berekend:

(grootste afmeting veldgrootte) x (5) = Afstand van patiënt tot meetsensor.

Formule 4 geeft de strooidosis over een bepaalde tijd weer. Deze formule wordt gebruikt voor de nucleaire geneeskundige processen te berekenen.

2.2.3. Formules

Formule 3. Kwadratenwet voor röntgenstraling


D () = Dosis (Gy).

= Gemeten dosis (Gy).

= Afstand waarop  is bepaald (m).
 = Afstand waarop  berekend moet worden (m).

Formule 4. Dosis bij doorlichting

D = dosis in Gray. 
 = Dosistempo in Gy/h.
∆t = Tijd in uren.

Formule 5. Transmissieformule

T = Transmissie door lood.

Hoofdstuk 3.

Risicoanalyse

3.1 Inleiding

Om een uitspraak te kunnen doen of het niet dragen van een persoonsdosismeter verantwoord is, moet een risicoanalyse uitgevoerd te worden.

Om een goede risicoanalyse te maken, zijn de normale en risicovolle processen in kaart gebracht. Bij deze risicovolle processen wordt gemeten, hoeveel dosis de blootgestelde werknemer kan ontvangen in de vorm van strooistraling. Op basis van deze metingen wordt berekend hoeveel dosis, in mSv per jaar, de ziekenhuismedewerker op jaarbasis zou kunnen ontvangen. De strooistraling wordt tevens berekend bij normale situaties, waarbij het onderzoek volgens protocol gaat.

In dit onderzoek wordt er van de worst case uitgegaan.

Per röntgenmodaliteit worden de risico’s geïnventariseerd en aangeven hoe hoog de waarschijnlijkheid is, dat deze processen zullen voorkomen.

3.2 Meetmethode

Er is ziekenhuisbreed gemeten op de buckykamers, CT, angiografie, doorlichtkamer, dexa, cardiologie, kaakchirurgie, nucleaire geneeskunde, pijnpoli, operatiekamer en longafdeling.

In bijlage 4 staan de gegevens van de verschillende apparatuur die gebruikt zijn.

Een randvoorwaarde voor het uitvoeren van de metingen is, dat er de metingen uitgevoerd hebben tijdens kliniekuren. De reden hiervoor is, dat er bij patiënten strooistraling gemeten wordt. 

Er is gebruik gemaakt van de Unfors Xi Platinum meter. Tevens is er voor de verschillende onderzoeken op de verschillende afdelingen eventueel een statief gebruikt. Deze meter is beschikbaar gesteld door de afdeling Radiologie. Een dosismeter wordt ook gebruikt voor de kwaliteitscontroles op de afdeling. De dosismeter wordt verder in hoofdstuk 3.3 beschreven.

De strooistralingsdosis wordt gemeten in nanoGray (nGy) of microGray (µGy), afhankelijk van de hoeveelheid strooistraling die gemeten wordt. 

Tijdens de metingen werd de meetsensor zoveel mogelijk op een vaste afstand van de patiënt geplaatst. De patiënt werd in het onderzoek als een puntbron beschouwd. De afstanden varieerden tussen de één en drie meter afstand tot het midden van doelgebied. 
De hoogte, waarop de meter stond, was ingesteld op het doelgebied. De meetsensor was met de meetzijde naar het doelgebied gericht.

Tijdens de metingen werden de volgende parameters genoteerd;

Patiëntnummer, postuur, kV, mA(s), DAP-waarde, gemeten strooidosis, afstand van patiënt tot meetsensor en focus-detectorafstand.

Tijdens de metingen werd er een schets gemaakt van de meetopstelling. In bijlage 3 zijn deze meetopstellingen per onderzoekskamer te vinden. In bijlage 6 zijn een foto’s van een aantal onderzoeken geplaatst.

Alle metingen werden met behulp van (formule 3, hoofdstuk 2.2) terug naar 1 meter afstand vanaf het midden van het doelgebied terugberekend. Dit is om alle metingen van alle afdelingen en kamers met elkaar te kunnen vergelijken. Tot slot werden de strooidoses berekend, die de blootgestelde werknemers per jaar ontvangen weergegeven in µGy. Een uitgewerkt voorbeeld van een berekening is terug te vinden in bijlage 1.

De meetresultaten zijn toegevoegd op CD-rom als genoemd in bijlage 2.

In de risicoanalyse zijn verschillende processen beschreven, zowel de normale situatie als de incidenten/risico’s. Deze processen verschillen per onderzoekskamer en ook per afdeling. Er zijn ook overeenkomende processen, die op meerdere onderzoekskamers voorkomen of per afdeling hetzelfde zijn. De waarschijnlijkheid van deze processen is ingedeeld in verschillende frequentiecategorieën. Deze frequentie geeft weer hoe vaak het proces per jaar voorkomt.

Waarschijnlijkheid is de kans, dat het risico zich voordoet tijdens het onderzoek. Deze is verdeeld in zeven categorieën, namelijk:

0 = 0x per jaar of 1x per 2 jaar 
1 = 1-2x per jaar 
2 = 3-6x per jaar 
3 = 1x per maand 
4 = 1x per week 
5 = meerdere keren per week 
6 = 1x per dag
7 = meerdere keren per dag

Bovenstaande categorieën zijn tot stand gekomen in samenwerking met de blootgestelde werknemers van de desbetreffende afdelingen. Er werd aan verschillende blootgestelde werknemers vragen gesteld over de frequentie van de verschillende processen die voorkomen per jaar. Per afdeling werden de blootgestelde werknemers met een minimaal van 2 jaar aan werkervaring ondervraagd.

Met behulp van de meetresultaten werd een risicoanalyse uitgevoerd. Eerst werd de normale situatie berekend. Vervolgens het worst case scenario, dat opgeteld werd bij de normale situatie om zo een totale dosis aan strooistraling voor de blootgestelde werknemer te kunnen weergeven.

Dit worst case scenario werd berekend met de extreme dosis, die ontvangen werd door de blootgestelde werknemers tijdens de werkzaamheden gedurende een jaar. Dit werd berekend door bij de gemiddelde dosis aan strooistraling twee keer de standaarddeviatie op te tellen. Het worst case scenario werd berekend om een overschatting te maken van de strooidosis die een blootgestelde werknemer kan ontvangen per jaar. Dit worst case getal werd gebruikt om een  veiligheidsmarge in te bouwen.

De reden om een veiligheidsmarge in te bouwen, is dat er bij de metingen onnauwkeurigheid optraden waarmee rekening gehouden moet worden. Zo zijn er onnauwkeurigheden vanwege de afstand, de meter, de puntbron aanname en het aantal metingen.  Om rekening te houden met de deze onnauwkeurigheden wordt de extreme dosis berekend.

Van elk proces wordt de blootstelling berekend met de formule:

Formule 6

(Frequentie) x (extreme dosis per onderzoek) x (Afstandsfactor) x (Transmissie door lood) = Extreme dosis per jaar voor een blootgestelde werknemer per proces.

Bij elke modaliteit wordt de totale blootstelling aan ioniserende straling per jaar bepaald.

Deze jaarlijkse blootstelling aan ioniserende straling wordt verdeeld in vijf categorieën:

- blootstelling aan ioniserende straling ≤ 10 µSv per jaar, dit komt overeen met nihil.

- blootstelling aan ioniserende straling van 10-100 µSv per jaar, dit komt overeen met een verwaarloosbare blootstelling.

- blootstelling aan ioniserende straling van 100-1000 µSv per jaar, dit komt overeen met een lage blootstelling, maar niet verwaarloosbaar.

- blootstelling aan ioniserende straling van 1000-6000 µSv per jaar, dit komt overeen met een B-categorie werknemer.

- blootstelling aan ioniserende straling van 6000-20000 µSv per jaar, dit komt overeen met een A-categorie werknemer.

Deze blootstelling is de totaaldosis die ontvangen wordt door alle blootgestelde werknemers per desbetreffende onderzoekskamer. Om een beeld te verkrijgen per blootgestelde werknemer zou nog door het aantal werknemers per onderzoekskamer worden gedeeld. Op die manier zou er bepaald kunnen worden of de blootgestelde werknemers in aanmerking komen voor een C-categorie.

Op afdelingen waar geen metingen zijn verricht of waar geen metingen van alle onderzoeken zijn gedaan, is de strooidosis bepaald aan de hand van eerder gemeten onderzoeken en berekeningen. Deze berekeningen zijn nader toegelicht in de desbetreffende hoofdstukken.

3.3. Meetapparatuur

Om een goede risicoanalyse te kunnen maken, zijn er metingen verricht om te bepalen hoe groot de dosis zal zijn, indien een blootgestelde werknemer op een plaats staat waar deze strooistraling kan ontvangen. Deze metingen zijn uitgevoerd met de meetapparatuur, waar ook de kwaliteitscontroles mee worden gedaan. Het ziekenhuis heeft de beschikking over een Unfors Xi Platinum (Unfors Instruments, 2010).

De Unfors Xi is een instrument om röntgenstraling en gammastraling mee te meten. Het bestaat uit een basisstation en verschillende onderdelen.

- Basisstation

- Digitaal signaal tussen beide, waardoor mechanische of elektrische ruis niet gevoeligheid beïnvloed.

- R/F high sensor is voor conventionele hoge dosis(tempo) metingen normaal gegenereerd zonder fantoom tussen detector en röntgenbron

- R/F low sensor is voor lage dosis(tempo) normaal gegenereerd met een fantoom tussen de detector en röntgenbron.

- Mammo sensor kan voor lage en hoge dosis worden gebruikt in mammografie toepassingen.

- CT pendosismeter

- Survey detector

Elke sensor meet bestralingsparameters zoals; dosis, dosistempo, kV, tijd, pulsen, dosis per frame, aantal frames, halveringsdikte en golflengte. Na elke exposie wordt dit automatisch weergegeven op het basisstation. De Unfors Xi is speciaal gemaakt om gepulste doorlichting te meten, omdat het apparaat de display blijft verversen om de actuele dosis aan te geven. Andere parameters (kV, tijd, pulsen, etc.) worden ook automatisch ververst.

Om temperatuurveranderingen in de detector te compenseren, zal de Unfors Xi automatisch zichzelf “nullen/kalibreren” bij het opstarten en na elke exposiemeting. De Unfors registreert ook de detectortemperatuur tussen metingen om te kunnen kalibreren als dit nodig zou zijn.

Voor de strooistralingsmetingen werd er de survey detector gebruikt. Deze heeft een afwijking van 10% bij een waarde tot en met 1 µGy (Foto 2).

Foto 2. Unfors Xi Platinum + survey detector.

De meetsensor van de Unfors meter heeft twee zijdes. Bij testmetingen is gebleken dat de achterzijde onbetrouwbaar is bij het meten.

Omdat de Unfors niet geschikt bleek, om metingen te verrichten op de afdeling nucleaire geneeskunde, is er voor deze metingen gebruik gemaakt van de Babyline 81 zie (foto 3). Dit apparaat kan als kleinste nauwkeurigheid 200 nGy meten en heeft een bereik tot 100 mGy. Deze onnauwkeurigheid is daardoor niet ideaal om kleine hoeveelheden strooidosis te meten en af te lezen.

Foto 3. Babyline 81.

Hoofdstuk 3.4.1

Buckykamer

3.4.1.1. Inleiding

Er zijn bij vijf onderzoeken op de buckykamer metingen verricht. Deze onderzoeken waren:

de knie, buikoverzicht, bekken, thorax en lumbale wervelkolom.

Van deze onderzoeken zijn bij de thorax: de PA en de laterale opname gemeten. Het buikoverzicht (BOZ) is liggend op tafel. Van de knie is de linker AP en linker laterale opname opgenomen in het onderzoek. De Lumbale wervelkolom (LWK) was in AP en laterale richting. Het bekken staand en de linkerheup staand uitgedraaid. Zie meetopstellingen (Bijlage 3, figuren 1 t/m 5)

Tijdens de metingen is gebleken, dat de strooidosis afhankelijk is van de hoek van de meetsensor ten opzichte van de patiënt. De meeste strooistraling wordt teruggekaatst richting het röntgenapparaat. Deze verhouding is terug te vinden in tabel 1.

Tabel 1. Strooidosis/hoek verhouding

| kV | mAs | Tijd | Hoek | Afstand tot de meetsensor | Ff Afstand | Dosis | Veldgrootte | Factor hoek t.o.v. de dosis in nGy | Factor met loodjas t.ov. Zonder loodjas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ms) | (ms) | Graden | in cm. | in cm. | in nGy. | in cm. |  |  |  |
| 60 | 5 | 14,7 | 90 | 100 | 110 | 43,21 | 25x25 |  |  |  |
| 60 | 5 | 14,7 | 135 | 100 | 110 | 190 | 25x25 | 4,4 |  |  |
| 60 | 5 | 14,7 | 155 | 100 | 110 | 294 | 25x25 | 6,8 |  |  |
| 102 | 5 | 20,4 | 90 | 100 | 110 | 276 | 25x25 |  |  |  |
| 102 | 5 | 20,4 | 135 | 100 | 110 | 1078 | 25x25 | 3,9 |  |  |
| 102 | 5 | 20,4 | 155 | 100 | 110 | 1502 | 25x25 | 5,44 |  |  |
| 150 | 5 | 30 | 90 | 100 | 110 | 744 | 25x25 |  |  |  |
| 150 | 5 | 30 | 135 | 100 | 110 | 2368 | 25x25 | 3,2 |  |  |
| 150 | 5 | 30 | 155 | 100 | 110 | 3494 | 25x25 | 4,7 |  |  |
| 102 | 5 | 20,4 | 90 | 100 | 120 | 407,3 | 25x25 |  |  | Zonder loodjas |
| 102 | 5 | 20,4 | 90 | 100 | 120 | 52,56 | 25x25 |  | 7,75 | Met loodjas |
| 150 | 5 | 30 | 90 | 100 | 120 | 1027 | 25x25 |  |  | Zonder loodjas |
| 150 | 5 | 30 | 90 | 100 | 120 | 156,6 | 25x25 |  | 6,6 | Met loodjas |

Hierboven is weergegeven hoe in praktijk de hoek zich verhoudt tot de hoeveelheid strooidosis.

3.4.1.2. Methode en Resultaten
De metingen zijn verricht op een afstand van 1 meter van het midden van de patiënt onder een hoek van 90 graden met de directe bundel verricht.

Er werd begonnen met het meten op een digitale röntgenkamer, waarbij met een digitaal uitleessysteem werd gewerkt. De röntgenfoto verscheen hierbij gelijk op het scherm, na het maken van de foto. Op deze kamer werden alleen staande en zittende foto's gemaakt. Hier werd de thorax, knie, LWK en bekken gemeten.

- Knie

Er is gekozen om alleen de gegevens te gebruiken van de linkerknie opnames. Wegens de meetopstelling (ruimtegebrek) werden de opnames van de rechterknie AP niet gemeten.

- Buikoverzicht

Alle opnames van de buik zijn hierin verwerkt. Zowel staande buikoverzichtopnames als liggende.

- Bekken

Hierbij behoren alle opnames van het bekken, evenals de opnames van de heupen.

- Thorax

Hierbij behoren alleen de opnames van de standaard thoraxopnames, dus thorax PA en thorax lateraal.

- Lumbale wervelkolom

Hierbij behoren alleen de opnames van de standaard lumbale wervelkolomopnames, dus LWK AP staand en LWK lateraal staand.

De vijf onderzoeken geven een betrouwbare weergave van de hoeveelheid strooistraling die er komt op een gemiddelde onderzoekskamer, deze onderzoeken komen namelijk het meeste voor. Er is geprobeerd een onderscheid te maken tussen onderzoeken met een hoog kilovoltage en een laag mAs, zoals thorax.  En onderzoeken met een gemiddelde kilovoltage en een hoog mAs, zoals buikoverzicht, bekken en lumbale wervelkolom. En onderzoeken met een laag kilovoltage en een laag tot gemiddeld mAs, dit betreft de knie.

Bovengenoemde onderzoeken zijn niet de enige onderzoeken, die worden gemaakt op de buckykamers. De overige onderzoeken zullen geclusterd weergeven worden, om zo een compleet beeld te verkrijgen van de strooistraling die de blootgestelde werknemers ontvangen als ze op de buckykamers werken. Omdat er van deze onderzoeken geen meetgegevens beschikbaar zijn, zal er met behulp van een ruime schatting beredeneerd worden hoeveel strooistraling er vrij komt bij deze onderzoeken. De overige onderzoeken zijn verdeeld in de volgende categorieën:

- Schedel

Hierbij behoren alle onderzoeken van het hoofd; schedel, adenoid, kaak, orbita, etc.

Er is gekozen om voor deze onderzoeken, omdat tijdens metingen is waargenomen, dat de strooidosis van een schedel overeenkomt met de strooidosis van de  knie.

- Diverse Thorax

Hierbij behoren alle onderzoeken van de romp; thoraxopnames (behalve standaard), ribben, trachea, etc.

Er is gekozen om voor deze onderzoeken de strooidosis te kiezen van de thorax, omdat het doelgebied ongeveer hetzelfde is, wordt dezelfde strooidosis verwacht.

- Diverse Bekken

Hierbij behoren alle onderzoeken van het bekken; bekkenopnames (behalve standaard), symfyse, lauenstein, etc.

Er is gekozen om voor deze onderzoeken de strooidosis te kiezen van het bekken, omdat het doelgebied ongeveer hetzelfde is, wordt dezelfde strooidosis verwacht.

- Bovenste Extremiteiten

Hierbij behoren alle onderzoeken van het gebied van hand tot aan de schouder; humerus, elleboog, onderarm, pols, hand, vinger, etc.

Er is gekozen om voor deze onderzoeken de strooidosis te kiezen van de knie, omdat het doelgebied ongeveer dezelfde dikte heeft, wordt dezelfde strooidosis verwacht.

- Onderste Extremiteiten

Hierbij behoren alle onderzoeken van het gebied van teen tot aan de heup; femur, knie (behalve standaard), onderbeen, enkel, voet, teen, etc.

Er is gekozen om voor deze onderzoeken de strooidosis te kiezen van de knie, omdat het doelgebied ongeveer dezelfde dikte heeft, wordt dezelfde strooidosis verwacht.

- Schouders

Hierbij behoren alle onderzoeken het gebied rondom de schouder; schouder, clavicula, scapula, AC-gewricht, etc.

Er is gekozen om voor deze onderzoeken de gemiddelde strooidosis te kiezen van de thorax en lumbale wervelkolom, omdat uit een meting is gebleken, dat de strooidosis van de schouder ongeveer tussen de doses van deze twee onderzoeken in ligt.

- Wervels

Hierbij behoren alle onderzoeken van de wervelkolom; cervicale wervelkolom, thoracale wervelkolom, SI-gewrichten, sacrum, etc.

Er is gekozen om voor deze onderzoeken de strooidosis te kiezen van de lumbale wervelkolom, omdat verwacht wordt, dat de strooidosis ongeveer gelijk zal zijn.

Met behulp van de metingen en de beredeneerde schattingen kan uitgerekend worden hoeveel strooidosis er vrij komt gedurende het jaar. Doordat bekend is hoeveel strooistraling er vrij komt en hoeveel onderzoeken er per jaar van elk onderzoek (Report ERRPT-101, 2009) worden gedaan, kan er aangegeven worden wat de gemiddelde dosis per onderzoek is, evenals de totale dosis over een jaar.

Met behulp van standaarddeviaties kan er ook berekend worden wat de worst case strooidosis is, waaraan medewerkers worden blootgesteld.

Er werd gekeken naar verschillende processen, die kunnen voorkomen op de buckykamers. Deze processen zijn hieronder weergegeven in de (Tabel 2, Totaal Bucky). Er zijn acht processen weergegeven. Per proces is gekeken hoe vaak het voorkomt per jaar. 

Om de extreme strooidosis, die een blootgestelde werknemer ontvangt per jaar te berekenen, werden de gegevens uit (Tabel 2, Totaal Bucky) en (formule 6, hoofdstuk 3.2) gebruikt.

Uiteindelijk werd de som van alle processen genomen. Dit is 372 µGy strooistraling per jaar voor alle processen samen. Op de afdeling radiologie beschikken ze over vijf buckykamers. De totaaldosis strooistraling per buckykamer komt dan neer op 74 µGy per jaar.

3.4.1.3. Discussie

Er zijn in totaal 88 metingen verricht op de buckykamers. Met deze metingen kan een betrouwbaar beeld gevormd worden van de strooidosis die ontvangen wordt door de blootgestelde werknemer. Door te schatten hoeveel strooidosis ontvangen wordt bij de onderzoeken, die niet gemeten zijn, ontstaat er een onnauwkeurigheid in de analyse. Tijdens de onderzoeken is op 90 graden gemeten. Dit in verband met praktische redenen. De onderzoeken mogen niet verstoord worden door de metingen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de blootgestelde werknemer de hoogste strooidosis ontvangt als deze fysieke steun verleent aan de patiënt. Tevens ontvangt de blootgestelde werknemer een hoge strooidosis als deze in de ruimte is zonder loodjas te dragen. Het is daarom aan te raden om altijd een loodjas te dragen indien de blootgestelde werknemer fysieke steun biedt aan de patiënt. Tevens is het aan te raden om afstand te houden.

De totaaldosis van 74 µGy per buckykamer per jaar is een maat indien een blootgestelde werknemer alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere blootgestelde werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren. Dus deze waarde is een overschatting van de realiteit. Deze dosis komt overeen met een verwaarloosbare blootstelling, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

3.4.1.4. Conclusie
De te ontvangen dosis voor een blootgestelde werknemer die per jaar alle onderzoeken op een buckykamer uitvoert is geschat op 74 µGy.
Voor de buckykamers is het daarom mogelijk om een C-categorie te introduceren, omdat de geschatte strooidosis minder dan 1 mSv per jaar bedraagt.

Tabel 2. Totaal Bucky

| Processen | Dosis in nGy | Frequentie | Frequentie | Extreme dosis in nGy | Afstand | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | in schaal | in aantal | per onderzoek | (m) |  |  |  |
| Totaal normaal dosis in nGy achter loodscherm | 4666 | gemiddeld 7 | 68691 | 1223 | 3 | 1,E-01 | 2 mm loodscherm | 5,E-04 |
| Mislukte opnames | 25 | gemiddeld 6 | 365 | 1223 | 3 | 1,E-01 | 2mm loodscherm | 5,E-04 |
| Blootgestelde werknemer nog in ruimte | 611 | gemiddeld 1 | 2 | 1223 | 2 | 3,E-01 | Geen | 1,E+00 |
| Patient heeft fysieke steun nodig | 357004 | gemiddeld 6 | 365 | 1223 | 0.5 | 4,E+00 | 0.25 mm loodschort | 2,E-01 |
| Verkeerde belichtingswaarde | 25 | gemiddeld 6 | 365 | 1223 | 3 | 1,E-01 | 2 mm Loodscherm | 5,E-04 |
| Defecte rontgenbuis | 0 | gemiddeld 1 | 2 | 1223 | 3 | 1,E-01 | 2 mm Loodscherm | 5,E-04 |
| Loodschort vergeten | 9781 | gemiddeld 1 | 2 | 1223 | 0,5 | 4,E+00 | Geen | 1,E+00 |
| Defect/geen loodglas | 136 | gemiddeld 1 | 1 | 1223 | 3 | 1,E-01 | Geen | 1,E+00 |
| Totale dosis in nGy na risicoanalyse | 372247 | gedeeld door vijf buckykamers |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 74449 | nGy |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.2.
CT

3.4.2.1. Inleiding

Er zijn verschillende onderzoeken gemeten op de CT. Deze betreffen de HR thorax, abdomen, thorax/abdomen, bovenste extremiteiten (pols), hals-thorax-abdomen, schedel, sinus en enkele andere onderzoeken.

3.4.2.2. Methode en Resultaten
Er is op 2,25 meter afstand gemeten (Bijlage 3, Figuur 6). De strooistralingsverdeling verloopt niet geheel volgens de kwadratenwet bij de CT. Deze verdeling is weergegeven in een plattegrond (Bijlage 3, Figuur 6a). De meetsensor is gepositioneerd bij de omcirkelde waarde.  Dit getal is teruggerekend naar 1 meter afstand van het midden van de midden van de CT (bijlage 3, figuur 6a). Deze factor bedraagt ongeveer vier keer zoveel strooidosis.

Er zijn verschillende processen bekeken, die kunnen voorkomen op de CT. Deze processen zijn hieronder weergegeven in de tabel (Tabel 3, Totaal CT).  Er zijn zeven processen weergegeven. Per proces is gekeken hoe vaak het voorkomt per jaar.

In de totaaltabel (Tabel 3, Totaal CT) is voor abdomen, HR thorax, thorax-abdomen, schedel en pols gekozen.  Er is voor deze onderzoeken gekozen, omdat ze tijdens de metingen meerdere keren voor zijn gekomen en hierdoor een betrouwbaarder resultaat van de metingen weergeven. Deze onderzoeken geven 68% van het totaal aantal onderzoeken op de CT weer. Met behulp van het totaal aantal onderzoeken per jaar weten (Report ERRPT-101, 2009), kan met een rekenfactor de strooidosis per jaar van alle onderzoeken op de CT bepaald worden.   Deze rekenfactor is 1,47 en deze is tot stand gekomen door 1 te delen door 0,68.  

 Om de extreme strooidosis, die een blootgestelde werknemer ontvangt per jaar te berekenen, worden de gegevens uit (Tabel 3, Totaal CT) en (formule 6, hoofdstuk 3.2) gebruikt.

De totale blootstelling per jaar voor alle processen is 11 µGy.

3.4.2.3. Discussie

Er is bij het meten twee keer een HR thorax onderzoek gemeten. Dit is een minder betrouwbare weergave van het onderzoek, aangezien deze 800 keer per jaar voorkomt. De metingen waren betrouwbaarder als er meer HR thorax onderzoeken waren gemeten, ongeveer 5 tot 10 om een betrouwbaar gemiddelde strooidosis te hebben. Aangezien op de CT de blootgestelde werknemer altijd achter het loodscherm staat, zal dit niet een extra strooidosis geven voor de blootgestelde werknemer. Daarom blijft de uiteindelijke opgelopen strooidosis per jaar verwaarloosbaar.

De totaaldosis van 11 µGy per jaar voor de CT is een maat indien een blootgestelde werknemer alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. Deze dosis komt overeen met een verwaarloosbare blootstelling, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

Daarbij werkt een blootgestelde werknemer werkt nooit het hele jaar op de CT en ontvangt daarbij niet de volledige jaardosis aan strooistraling.

3.4.2.4. Conclusie
De te ontvangen dosis voor een blootgestelde werknemer die per jaar alle onderzoeken op de CT uitvoert is geschat op 11 µGy.
Voor de CT is het daarom mogelijk om een C-categorie te introduceren, omdat de geschatte strooidosis minder dan 1 mSv per jaar bedraagt.

Tabel 3. Totaal CT

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blootgestelde werknemer achter het loodscherm | 11291 | Gemiddeld 7 | 5768 | 29471 | 39150 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 8,E-04 |
| mislukte scans over nieuw | 12 | Gemiddeld 2 | 6 | 29471 | 39150 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 8,E-04 |
| Blootgestelde werknemer nog in de bestralingsruimte | 0 | Gemiddeld 0 | 0 | 29471 | 39150 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Patiënt heeft steun nodig bij opname | 0 | Gemiddeld 0 | 0 | 29471 | 39150 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Verkeerde belichtingswaarde | 196 | Gemiddeld 5 | 100 | 29471 | 39150 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 8,E-04 |
| Defecte röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 0 | 0 | 29471 | 39150 | 1 | 1,E+00 | Geen Lood | 1,E+00 |
| Geen loodglas | 0 | Gemiddeld 0 | 0 | 29471 | 39150 | 4 | 6,E-02 | Geen Lood | 1,E+00 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 11499 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.3. 
ICU/MCU/CCU

3.4.3.1. Inleiding

De ICU (intensive care unit)/MCU (medium care unit)/CCU (coronary care unit) wordt kort weergegeven als het beddenhuis.

Op het beddenhuis worden opnames gemaakt met een mobiel röntgenapparaat. Deze zijn voornamelijk thorax in bed opnames.

Gedurende twee dagen is er bij één onderzoek van een thorax in bed gemeten, vanwege het ontbreken aan patiënten.

Blootgestelde werknemers die staan ingeroosterd voor SHOK (spoedeisende hulp en operatiekamer) die dag, maken de aangevraagde opnames op de afdelingen.

3.4.3.2. Methode en Resultaten

Er is op 1 meter vanaf het midden van het doelgebied van de patiënt gemeten. (Bijlage 3, figuur 8).

Er zijn verschillende processen bekeken, die kunnen voorkomen op het beddenhuis. Deze processen zijn hieronder weergegeven in de tabel (Tabel 4, Totaal ICU/MCU/ICU). Er zijn vijf processen weergegeven. Per proces is aangegeven hoe vaak deze processen voorkomen per jaar.

Omdat er maar bij één opname de strooidosis gemeten is (338 nGy), kan er niet op de gebruikelijke manier de strooidosis per jaar berekend worden. Er is gekozen om de gemiddelde strooidosis van een thorax van de buckykamer te nemen, omdat het kV en mAs gelijk zijn. Van deze strooidosis wordt verwacht, dat deze van gelijke grootte is ten opzichte van de strooidosis die gemeten zou worden op het beddenhuis. De ene meting die uitgevoerd is, komt hiermee overeen.

Om de extreme strooidosis, die een blootgestelde werknemer ontvangt per jaar te berekenen, wordt de gegevens uit (Tabel 4, Totaal ICU/MCU/CCU) en (formule 6, hoofdstuk 3.2) gebruikt.

De totale blootstelling per jaar voor alle processen is 39 µGy.

3.4.3.3. Discussie

Tijdens de periode dat er op het beddenhuis gemeten is, was er een gering aantal patiënten, waardoor de betrouwbaarheid van de risicoanalyse niet voldoende is. De risicoanalyse is nu gebaseerd op een ander gelijkwaardig onderzoek .

De totale strooidosis die berekend is voor een jaar geldt voor alle onderzoeken. Door het roulatiesysteem van de afdeling radiologie zullen niet alle onderzoeken door dezelfde blootgestelde werknemers uitgevoerd worden. Deze totaaldosis zal dus nog verdeeld moeten worden over het aantal blootgestelde werknemers dat hiervoor ingeroosterd staat in een jaar. Dit betekent dat de dosis per blootgestelde werknemers lager komt te liggen.

De afstand die de blootgestelde werknemer neemt van de patiënt tijdens het maken van de opname bepaalt vooral de hoeveelheid strooidosis, die de blootgestelde werknemer ontvangt. Het is daarom zeer belangrijk om zo veel mogelijk afstand te nemen, om de strooidosis te reduceren.

De totaaldosis van 39 µGy per jaar is een maat indien een blootgestelde werknemer alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere blootgestelde werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren. Dus deze waarde is een overschatting van de realiteit. Deze dosis komt overeen met een verwaarloosbare blootstelling, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

3.4.3.4. Conclusie

De te ontvangen dosis voor een blootgestelde werknemer die per jaar alle onderzoeken op de ICU/MCU/CCU uitvoert is geschat op 39 µGy.
Het is aan te raden om meer metingen te verrichten (minimaal vijf), om een betrouwbaar en representatief beeld te verkrijgen met betrekking tot de strooidosis die de blootgestelde werknemers ontvangen tijdens hun werkzaamheden op de ICU/MCU/CCU.

Er wordt verwacht aan de hand van de totaaldosis, dat het mogelijk is om een C-categorie te introduceren, omdat de strooidosis minder dan 1 mSv per jaar bedraagt.

Tabel 4. Totaal ICU/MCU/CCU

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blootgestelde werknemer op 4m afstand van de patiënt met loodschort | 19329 | Gemiddeld 7 | 848 | 521 | 4 | 6,E-02 | Loodschort 0,25mm | 7,E-01 |
| Mislukte scans over nieuw | 1185 | Gemiddeld 4 | 52 | 521 | 4 | 6,E-02 | Loodschort 0,25mm | 7,E-01 |
| Blootgestelde werknemer op 1m afstand van de patiënt met loodschort | 4376 | Gemiddeld 3 | 12 | 521 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 7,E-01 |
| Verkeerde belichtingswaarde | 13676 | Gemiddeld 5 | 600 | 521 | 4 | 6,E-02 | Loodschort 0,25mm | 7,E-01 |
| Defect röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 521 | 1 | 1,E+00 |  | 1,E+00 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 38567 |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.4. 
Kaakchirurgie

3.4.4.1 Inleiding

Op de kaakchirurgie zijn twee apparaten beschikbaar. Het eerste apparaat betreft een OPG apparaat voor het maken van hele of halve kaakfoto's. Het tweede apparaat betreft een kleine röntgenbuis, die beweegbaar is, om tandfoto's te maken van een enkele tand. In twee dagen zijn er elf OPG-onderzoeken (orthopantomogram) gemeten. Er zijn geen onderzoeken gemeten van het tweede röntgenapparaat. Op deze twee dagen stonden er geen onderzoeken op het tweede röntgenapparaat gepland.

3.4.4.2. Methode en Resultaten

Er is op 1 meter vanaf het midden van het doelgebied van de patiënt gemeten (Bijlage 3, figuur 10).

Er zijn zes processen bekeken, die kunnen voorkomen op de kaakchirurgie. Deze processen zijn weergeven in de onderstaande tabel (Tabel 5, Totaal Kaakchirurgie).

Om de extreme strooidosis, die een blootgestelde werknemer ontvangt per jaar te berekenen, worden de gegevens uit (Tabel 5, Totaal Kaakchirurgie) en (formule 6, hoofdstuk 3.2) gebruikt.

De totale blootstelling per jaar voor alle processen is 0,2 µGy.

3.4.4.3. Discussie

Er zijn geen onderzoeken gemeten van de tandfoto's. Deze zijn lager in strooidosis, aangezien het kV, mAs en veldgrootte klein zijn. Daarom is er gekozen om een halve OPG als waarde te nemen voor de gemiddelde strooidosis per onderzoek van een tandfoto. Dit is een overschatting van de hoeveelheid strooidosis. 

Er is een beperkt aantal blootgestelde medewerkers op de kaakchirurgie die foto's maakt. Over deze medewerkers wordt de hoeveelheid strooidosis voor alle onderzoeken verdeeld.

De blootgestelde medewerker staat nooit bij de patiënt en staat altijd buiten de ruimte om de foto te kunnen maken. Wel zijn er loodschorten voor patiënten, die begeleiding nodig hebben.

De blootgestelde medewerkers op de kaak maken verschillend gebruik van het kV en mAs, man/vrouwsymbool. 
Het vrouwsymbool op het apparaat geeft 64 kV en 16 mA. 
Het mansymbool op het apparaat geeft 69 kV en 15 mA.

Het aantal secondes verandert hierbij niet. Vaker wordt het vrouwsymbool op het apparaat gebruikt. Dit is hierbij een onderschatting van de hoeveelheid strooidosis. In werkelijkheid kon er hier geen indruk verkregen worden van hoe vaak deze symbolen per persoon (man of vrouw) werden gebruikt. Daarom is dit niet in de berekening opgenomen.

De totaaldosis van 0,2 µGy per jaar is een maat indien één blootgestelde werknemer alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere blootgestelde werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren. Deze dosis komt overeen met nihil, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

3.4.4.4. Conclusie

De te ontvangen dosis voor een blootgestelde werknemer die per jaar alle onderzoeken op de kaakafdeling uitvoert is geschat op 0,2 µGy.

Er wordt verwacht aan de hand van de totaaldosis, dat het mogelijk is om een C-categorie te introduceren, omdat de strooidosis minder dan 1 mSv per jaar bedraagt.

Tabel 5. Totaal Kaakchirurgie

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blootgestelde werknemer achter het loodscherm | 177 | Gemiddeld 7 | 5500 | 805 | 966 | 3 | 0,11 | Lood 1mm | 3,E-04 |
| Mislukte scans over nieuw | 1 | Gemiddeld 3 | 30 | 805 | 966 | 3 | 0,11 | Lood 1mm | 3,E-04 |
| Patiënt heeft steun nodig bij opname | 0 | Gemiddeld 0 | 0 | 805 | 966 | 0,5 | 4,00 | Loodschort 0,25mm | 5,E-02 |
| Verkeerde belichtingswaarde | 0 | Gemiddeld 0 | 0 | 805 | 966 | 3 | 0,11 | Lood 2mm | 3,E-04 |
| Defecte röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 0 | 0 | 805 | 966 | 3 | 0,11 | Geen Lood | 1,E+00 |
| Geen loodglas | 0 | Gemiddeld 0 | 0 | 805 | 966 | 3 | 0,11 | Geen Lood | 1,E+00 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.5.
Longafdeling

3.4.5.1. Inleiding

Op de longafdeling worden opnames gemaakt met röntgendoorlichting. Met behulp van deze röntgendoorlichting kan de longarts de thorax van de patiënt beoordelen terwijl de patiënt ademt.

3.4.5.2. Methode en Resultaten

Er is op ongeveer 1,75 meter afstand van de patiënt gemeten (Bijlage 3, figuur 17). Deze afstand is gekozen, omdat dit de afstand is van de patiënt tot aan de deur. Er is ervoor gekozen om de sensor op de deur te plakken, omdat het statief anders in de weg stond voor de longarts en patiënt.

De meetsensor is op de hoogte van het betreffende doelgebied neergezet en deze is op een hoek van 90 graden ten opzichte van de patiënt neergehangen.

De longarts bediende zelf het röntgenapparaat. Tijdens het onderzoek stond hij niet achter het loodscherm, maar dichterbij de patiënt, zoals weergegeven in de meetopstelling. Op deze plaats kon hij zowel de patiënt als de monitor in de gaten houden.

In de totaaltabel (Tabel 6, Totaal Longafdeling) zijn de doorlichtonderzoeken weergegeven. Het totaal aantal onderzoeken dat er uitgevoerd is per jaar is niet exact bekend. Deze onderzoeken worden niet geregistreerd. Het gegeven aantal is een grove schatting door de longarts.

Er zijn verschillende processen bekeken, die kunnen voorkomen op de longafdeling. Deze processen zijn hieronder weergegeven in de tabel (Tabel 6, Totaal Longafdeling).  Er zijn vier processen weergegeven. Per proces is aangegeven hoe vaak deze voorkomt per jaar.

Om de extreme strooidosis, die een blootgestelde werknemer ontvangt per jaar te berekenen, worden de gegevens uit (Tabel 6, Totaal Longafdeling) en (formule 6, hoofdstuk 3.2) gebruikt.

Er wordt de som van alle processen genomen. Dit is 783 µGy strooistraling per jaar voor alle processen samen. Deze totaaldosis van 783 µGy per jaar is een maat indien een longarts alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere longartsen, die deze werkzaamheden uitvoeren. Dus deze waarde is een overschatting van de realiteit. Deze dosis komt overeen met een lage blootstelling, maar niet verwaarloosbaar als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

3.4.5.3. Discussie

De totaaldosis aan strooidosis in een jaar is 783 µGy. De hoogte van deze dosis wordt vooral bepaald doordat de longarts niet achter het loodscherm staat en vanwege de afstand (0,5m). Hierdoor ontvangt de longarts een hogere strooidosis dan wanneer de longarts wel achter het loodscherm zou staan bij elke doorlichting.

Omdat niet alle behandelingen worden uitgevoerd door dezelfde longarts, zal de strooidosis per longarts ook verdeeld worden over het aantal artsen.

Eén van de drie longartsen gebruikt geen doorlichting bij het behandelen/diagnosticeren van zijn patiënten. De totale strooidosis wordt hierbij over twee longartsen verdeeld.

Omdat het aantal doorlichtingen niet geregistreerd wordt, is er enige onnauwkeurigheid ontstaan bij de berekening van de jaarlijkse strooidosis die de longarts ontvangt. Deze onnauwkeurigheid is ingedekt door met de extreme strooidosis te rekenen.

3.4.5.4. Conclusie

De te ontvangen dosis voor een longarts die per jaar alle onderzoeken op de longafdeling uitvoert is geschat op 783 µGy.
Er wordt verwacht aan de hand van de totaaldosis, dat het mogelijk is om een C-categorie te introduceren, omdat de strooidosis minder dan 1 mSv per jaar bedraagt.

Tabel 6. Totaal Longafdeling

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blootgestelde werknemer achter het loodscherm | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 449 | 1119 | 1 | 1,E+00 | Loodscherm 0,5mm + Loodschort 0,5mm | 6,E-02 |
| Blootgestelde werknemer niet achter loodscherm | 783300 | Gemiddeld 7 | 700 | 449 | 1119 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,5mm | 3,E-01 |
| Patiënt heeft steun nodig | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 449 | 1119 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,5mm | 3,E-01 |
| Defecte röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 449 | 1119 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,5mm | 3,E-01 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar | 783300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.6.
Dexa

3.4.6.1. Inleiding

Dexa is een afkorting voor “Dual Energy X-ray Absorptiometry”. De Dexa is een röntgenapparaat met een zeer smalle bundel. Dit apparaat maakt een korte scan van onder andere de onderste ruggenwervels van het lichaam. Het apparaat is bedoeld om de botdichtheid te meten.

3.4.6.2. Methode en Resultaten

Een Dexa onderzoek bestaat uit opnames van de IVA, de heupkop en de lumbale wervels. De IVA, heupkop en lumbale wervelkolom is samengenomen als één onderzoek. Het zijn de enige onderzoeken, die op de Dexa voorkomen. Er is in totaal bij 13 patiënten de strooidosis gemeten tijdens deze onderzoeken (Bijlage 3, figuur 18). 

Bij dit onderzoek is op 1 meter afstand van het doelgebied van de patiënt gemeten (Foto 4). Er is vanuit gegaan, dat bij elk onderzoek alle drie de onderzoeksdelen voorkomen. In werkelijkheid is dit niet het geval. Deze aanname geeft een overschatting van de strooidosis. Er is per onderzoeksdeel de strooidosis gemeten. Er worden 884 onderzoeken per jaar op de Dexa uitgevoerd.

De strooidosis op 1 meter per jaar = (884) x (de drie onderzoeksdelen) x (gemiddelde strooidosis per onderzoeksdeel)

Om de extreme strooidosis, die een blootgestelde werknemer ontvangt per jaar te berekenen, worden de gegevens uit (Tabel 7, Totaal Dexa) en (formule 6, hoofdstuk 3.2) gebruikt.

Er wordt de som van alle processen genomen. Deze jaardosis bedraagt 62 μGy strooidosis per jaar voor de Dexa.

3.4.6.3. Discussie

Door het aanbod van de onderzoeken is er twee dagen per week een programma op de Dexa.

De blootgestelde werknemers rouleren van werkzaamheden, waardoor niet elke keer dezelfde blootgestelde werknemer de Dexa bedient. Hierdoor is de berekende strooidosis een overschatting van de strooidosis die een blootgestelde werknemer ontvangt tijdens werkzaamheden op de Dexa in een jaar.

Het is mogelijk om met behulp van het plaatsen van een loodscherm de strooidosis te beperken. Vanwege de lage dosis die de blootgestelde werknemer ontvangt in een jaar, is dit niet vereist.

De totaaldosis van 62 µGy per jaar is een maat indien een blootgestelde werknemer alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere blootgestelde werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren. Deze dosis komt overeen met een verwaarloosbare blootstelling, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

3.4.6.4. Conclusie 
De te ontvangen dosis voor een blootgestelde werknemer die per jaar alle onderzoeken op de dexa uitvoert is geschat op 62 µGy.
Er wordt verwacht aan de hand van de totaaldosis, dat het mogelijk is om een C-categorie te introduceren, omdat de strooidosis minder dan 1 mSv per jaar bedraagt.

Foto 3. Opstelling Dexa

Tabel 7. Totaal Dexa

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blootgestelde werknemer op 2,75m afstand van de patiënt | 59130 | Gemiddeld 7 | 2650 | 83,0 | 168,7 | 2,75 | 1,E-01 | Geen Lood | 0,E+00 |
| Mislukte scans over nieuw | 45 | Gemiddeld 1 | 2 | 83,0 | 168,7 | 2,75 | 1,E-01 | Geen Lood | 0,E+00 |
| Blootgestelde werknemer op 0,5 m afstand van de patiënt | 1350 | Gemiddeld 1 | 2 | 83,0 | 168,7 | 0,5 | 4,E+00 | Geen Lood | 0,E+00 |
| Herinstellen alleen voor de heup | 1339 | Gemiddeld 7 | 300 | 83,0 | 168,7 | 2,75 | 1,E-01 | Geen Lood | 0,E+00 |
| Defect röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 0 | 0 | 83,0 | 168,7 | 2,75 | 1,E-01 | Geen Lood | 0,E+00 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 61863 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.7.

Doorlichtkamer

3.4.7.1. Inleiding

Op de doorlichtkamer worden onderzoeken gedaan met de Omni Diagnost ELEVA. Dit is een apparaat waarmee met behulp van doorlichting diagnostiek kan worden uitgevoerd.

Voor de onderzoeken die vaak voorkomen is er een schatting gemaakt van de strooidosis die de blootgestelde werknemer en radiologen hierbij ontvangen.

3.4.7.2. Methode en Resultaten
Er is bij vier verschillende onderzoeken de strooidosis gemeten. Deze onderzoeken zijn de oesophagus, defaecogram, herniografie en mictiecystografie. De hoeveelheid strooidosis bij een ERCP en een Colon-onderzoek komen overeen met de strooidosis van een defeacogram.

Er is gemeten op 1 meter vanaf het midden van het doelgebied van de patiënt. (Bijlage 3, figuren 13 t/m 16)

Er zijn zeven processen, die kunnen voorkomen op de doorlichtkamer. Deze processen zijn hieronder weergegeven in de tabel (Tabel 8, Totaal Doorlichtkamer). 

Om de extreme strooidosis, die een blootgestelde werknemer ontvangt per jaar te berekenen er is gebruik gemaakt van de gegevens uit (Tabel 8, Totaal Doorlichtkamer) en (formule 6, hoofdstuk 3.2)

3.4.7.3. Discussie

In totaal zijn er zeven metingen verricht op deze onderzoekskamer. Door het beperkte aantal metingen wordt de analyse minder betrouwbaar. Een groter aantal metingen zou een betrouwbaardere analyse geven. Daarnaast is er een schatting gemaakt voor de veel voorkomende onderzoeken, zoals colon-onderzoek, die op de meetdag niet aan de orde zijn gekomen. Hierdoor ontstaat er een onnauwkeurigheid.

Deze kamer is niet elke dag in gebruik vanwege het beperkt aantal onderzoeken dat hier aangevraagd worden door de specialisten. In de toekomst wordt er verwacht, dat er een blijvende daling van het aantal onderzoeken plaatsvindt. Hierdoor zal de risicoanalyse die nu gemaakt is, niet meer representatief zijn voor het bepalen van de jaarlijkse strooidosis, die de blootgestelde werknemer tijdens deze onderzoeken ontvangen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de blootgestelde werknemer de hoogste strooidosis ontvangt als deze fysieke steun verleent aan de patiënt.

Tevens ontvangt de blootgestelde werknemer een hoge dosis als deze in de ruimte is zonder een loodjas te dragen. Het is daarom aan te raden om altijd een loodjas te dragen indien de blootgestelde werknemer fysieke steun biedt aan de patiënt. Verder is het aan te raden om tijdens het onderzoek afstand te houden van de ioniserende straling.

De totaaldosis van 420 µGy voor de doorlichtkamer per jaar is een maat, indien een blootgestelde werknemer alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere blootgestelde werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren.  Deze waarde is een overschatting van de realiteit. Deze dosis komt overeen met een laag, maar niet verwaarloosbare blootstelling, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

3.4.7.4. Conclusie

De te ontvangen dosis voor een blootgestelde werknemer, die per jaar alle onderzoeken op een doorlichtkamer uitvoert is berekend op 420 μGy. Er wordt verwacht aan de hand van de totaaldosis, dat het mogelijk is om een C-categorie te introduceren, omdat de strooidosis minder dan 1 mSv per jaar bedraagt.
Om een gedegen advies te geven wordt aangeraden om meer meetgegevens te verzamelen met betrekking tot deze doorlichtkamer.

Tabel 8. Totaal Doorlichtkamer

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blootgestelde werknemer achter het loodscherm | 1773 | Gemiddeld 7 | 1012 | 11075 | 78826 | 3 | 1,E-01 | Lood 2mm | 2,E-04 |
| Mislukte scans over nieuw | 11 | Gemiddeld 2 | 6 | 11075 | 78826 | 3 | 1,E-01 | Lood 2mm | 2,E-04 |
| Blootgestelde werknemer nog in de bestralingsruimte | 39413 | Gemiddeld 1 | 2 | 11075 | 78826 | 2 | 3,E-01 | Geen lood | 1,E+00 |
| Patiënt heeft steun nodig bij opname | 378365 | Gemiddeld 3 | 12 | 11075 | 78826 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,25mm | 1,E-01 |
| Verkeerde belichtingswaarde | 175 | Gemiddeld 5 | 100 | 11075 | 78826 | 3 | 1,E-01 | Lood 2mm | 2,E-04 |
| Defecte röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 11075 | 78826 | 3 | 1,E-01 | Geen Lood | 1,E+00 |
| Geen loodglas | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 11075 | 78826 | 0,5 | 4,E+00 | Geen Lood | 1,E+00 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar | 419736 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.8.
Pijnpoli

3.4.8.1. Inleiding
Op de pijnpoli wordt gestraald met een mobiel röntgenapparaat, oftewel een C-boog. Op de pijnpoli worden patiënten behandeld met behulp van elektrische pulsen om pijnlijke plekken te verminderen. Met behulp van röntgendoorlichting kan de specialist zien of het goede doelgebied behandeld word.

3.4.8.2. Methode en Resultaten
Er is op 1 meter afstand van het doelgebied van de patiënt gemeten (Bijlage 3, figuren 11 en 12). De meetsensor is op de hoogte van het betreffende doelgebied neergezet. Het was niet mogelijk om de meetsensor op 90 graden van de patiënt neer te zetten. Op deze plek stond de C-boog gepositioneerd. Er is een punt gekozen, waarbij er geen obstakels zich bevonden tussen de patiënt en de sensor . Tevens is er gekozen voor dit punt, omdat de dokter en assistenten hierdoor geen last van de apparatuur ondervonden. De anesthesioloog bedient zelf het röntgenapparaat. Er zijn verschillende processen bekeken, die kunnen voorkomen op de pijnpoli. Deze processen zijn hieronder weergegeven in de tabel (Tabel 9, Totaal Pijnpoli). Er zijn vier processen weergegeven. Per proces is aangegeven hoe vaak deze voorkomen per jaar. Bij dit onderzoek staan de anesthesioloog en de assistent ongeveer op dezelfde afstand van het midden van het doelgebied van de patiënt.  Hierdoor wordt er geen onderscheid gemaakt.

Om de extreme strooidosis, die een blootgestelde werknemer ontvangt per jaar te berekenen, wordt gebruikt gemaakt van de gegevens uit (Tabel 9, Totaal Pijnpoli) en (formule 6, hoofdstuk 3.2)

Er wordt de som van alle processen genomen. Dit is 942 µGy strooistraling per jaar voor alle processen samen. Dit is de dosis die de blootgestelde werknemers ontvangen als ze alle behandelingen in een heel jaar uitvoeren.

3.4.8.3. Discussie

Het totaal aan strooidosis in een jaar is ongeveer 1 mGy. Deze dosis wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door het (mentaal) steunen van de patiënt. Hierdoor staat de anesthesioloog en/of assistent dichter bij de patiënt, en ook dichter bij de C-boog dan in de normale situatie. Vanwege de kwadratenwet loopt hierdoor de strooidosis aanzienlijk op tijdens de behandeling. Het is verstandig om zoveel mogelijk afstand te bewaren, als dit mogelijk is, om de strooidosis te reduceren.

Omdat niet alle behandelingen uitgevoerd worden door dezelfde dokter en assistenten, zal de strooidosis per blootgestelde werknemer ook verdeeld worden over het aantal blootgestelde werknemers.

Op de stralingsbadge van de chirurgen kan een grotere strooidosis worden weergegeven, dan in werkelijkheid ontvangen wordt. De hoeveelheid strooidosis, die afwijkt met ons onderzoek komt doordat de badge over het loodschort heen wordt gedragen. De hoeveelheid strooidosis, die wordt geregistreerd is daardoor een factor 10 hoger (Stralingsbeschermingsdienst SBD/TUe, 2001). 

De totaaldosis van 942 µGy voor de pijnpoli per jaar is een maat, indien een blootgestelde werknemer alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere blootgestelde werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren.  Deze waarde is een overschatting van de realiteit. Deze dosis komt overeen met een lage, maar niet verwaarloosbare blootstelling, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

3.4.8.4. Conclusie

De te ontvangen dosis voor een medewerker die per jaar alle onderzoeken op de OK uitvoert is berekend op 942 μGy. Er wordt verwacht aan de hand van de totaaldosis, dat het mogelijk is om een C-categorie te introduceren, omdat de strooidosis minder dan 1 mSv per jaar bedraagt.

Tabel 9. Totaal Pijnpoli

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normale situatie | 475478 | Gemiddeld 7 | 459 | 979 | 3453 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Patiënt heeft steun nodig | 414360 | Gemiddeld 5 | 100 | 979 | 3453 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Hogere belichtingswaarde | 51795 | Gemiddeld 1 | 50 | 979 | 3453 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Defect röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 979 | 3453 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 941633 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.9.
OK

3.4.9.1. Inleiding

Er zijn drie groepen specialisten, die werkzaam zijn op de OK. Dit betreft:
1. Anesthesiologen. 
2. Vaatchirurgen/Radiologen/MBB-er. 
3. Orthopeden, urologen en traumatologen/MBB-er. 
Groep 1 is vooral werkzaam op de pijnpoli. Groep 2 verrichten vasculaire ingrepen. Groep 3 verrichten de overige chirurgische ingrepen op de OK.

Groep 1 is in hoofdstuk 3.4.8 toegelicht.

Wegens praktische redenen zijn er geen metingen uitgevoerd op de OK. De reden is dat de onderzoeken niet van te voren worden ingepland.

Om de dosis te kunnen bereken is er en schatting gemaakt aan de hand van alle metingen die uitgevoerd zijn op de verschillende afdelingen.

De doorlichtapparaten die op de OK gebruikt worden, slaan verschillende dosimetrische gegevens op van de uitgevoerde onderzoeken. In dit dosisrapport wordt het patiëntennummer, de doorlichttijd voor Low Dose Fluoroscopie (LDF) en High Dose Fluoroscopie (HDF) opgeslagen. De LDF is een laag dosis tempo. De HDF is een hoog dosis tempo.

3.4.9.2. Methode en Resultaten

Om de strooidosis (zonder uitgevoerde metingen op de OK) te kunnen bepalen zijn de gegevens van de vorige hoofdstukken/metingen gebruikt. 
Uit de meetgegevens blijkt, dat er lineair verband bestaat tussen de strooidosis en de DAP. 
Met behulp van dit verband is te bepalen wat de strooidosis op de OK zal zijn. Dit verband wordt de strooidosis DAP factor genoemd. 

Hieronder is een voorbeeld gegeven van de bepaling van de strooidosis DAP factor van de Thorax Lat (Grafiek 1. Thorax lat strooidosis DAP factor).  Er is een lineair verband te herkennen tussen strooidosis en DAP waarde. Deze wordt weergegeven met de Y-waarde in de grafiek, ook wel richtingscoëfficiënt genoemd. De richtingscoëfficiënt is door Excel berekend zodanig, dat de doorgetrokken lijn in grafiek 1 het lineaire verband het beste beschrijft. Voor elk onderzoek is de strooidosis DAP factor volgens dezelfde methode bepaald.

Grafiek 1. Thorax lat strooidosis DAP factor

De gemiddelde Strooidosis DAP factor bepalen
Op alle afdelingen is de DAP waarde en de strooidosis per onderzoek gemeten. Met behulp van elke afzonderlijke DAP waarde en strooidosis van de onderzoeken op deze afdelingen is het mogelijk om strooidosis DAP factor te bepalen. Er is voor alle onderzoeken (Tabel 10, Strooidosis DAP factor per onderzoek ) de strooidosis DAP factor bepaald. Hiervan is de gemiddelde strooidosis DAP factor genomen (Tabel 11, Gemiddelde strooidosis DAP factor van alle onderzoeken). De gemiddelde strooidosis DAP factor is op 1 meter afstand.

De strooidosis DAP factor van het BOZ onderzoek is niet meeberekend bij de gemiddelde strooidosis DAP factor.
Dit onderzoek is weggelaten, omdat de strooi-DAP factor teveel afwijkt van het gemiddelde.

Van de onderstaande onderzoeken is de gemiddelde strooidosis DAP factor berekend. 
Deze zijn te vinden in (Tabel 12).

Tabel 10. Strooidosis DAP factor per onderzoek

| Onderzoek | Strooidosis DAP factor in m2 |
| --- | --- |
| thorax pa | 0,0286 |
| thorax lat | 0,0437 |
| knie ap li | 0,029 |
| knie lat li | 0,0286 |
| knie lat re | 0,0252 |
| lwk ap | 0,0229 |
| lwk lat | 0,0136 |
| bekken ap | 0,0304 |
| heup li | 0,0322 |
| angiografie | 0,0688 |
| cardiologie | 0,0286 |
| pijnpoli | 0,0228 |
| longafdeling | 0,0176 |
| IVA (DEXA) | 0,0259 |
| li Heup (DEXA) | 0,0347 |
| LWK (DEXA) | 0,0368 |
| doorlichtkamer | 0,0192 |
| Weggelaten |  |
| BOZ | 0,0019 |

Tabel 11. Gemiddelde strooidosis DAP factor van alle onderzoeken

Gemiddelde Strooidosis DAP factor

0,03

Bepaling van de DAP waarde van de doorlichtingen op de OK 
De DAP waardes uit (Tabel 12, DAP waarde afkomstig van doorlichttoestellen op de OK) zijn afkomstig uit de dosisrapporten van de doorlichtapparatuur op de OK. Met behulp van deze DAP waardes wordt de gemiddelde DAP waarde berekend. 
Er zijn twee gemiddelde DAP-waardes berekend (Tabel 13, Gemiddelde DAP waarde). Deze waardes zijn de DAP waardes van de vasculaire abdomen en de overige onderzoeken. Deze waarden zijn gekozen, omdat de vasculaire abdomen veel stralenintensiever zijn dan de overige onderzoeken. Daarbij worden de vasculaire onderzoeken door de vaatchirurgen en radiologen uitgevoerd en de overige onderzoeken door de traumatologen, urologen en orthopeden.

Tabel 12. DAP waarde afkomstig van doorlichttoestellen op de OK

| Anatomie | Cum. DAP μGy.m2 | Anatomie | Cum. DAP μGy.m2 | Anatomie | Cum. DAP μGy.m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pols | 1,96 | LWK/SI | 104 |
| Abdomen Vasc. | 2328 | Heupkop | 65,1 | Abdomen | 33,1 |
| Abdomen Vasc. | 6116 | Heupkop | 631 | Pols | 1,62 |
| Onderarm/Pols | 1,96 | LWK/SI | 60,9 | Schouder | 12,3 |
| Schouder | 18,4 | LWK/SI | 158 | Pols | 1,551 |
| Schouder | 0,885 | LWK/SI | 114 | Knie | 13,1 |
| Heupkop | 122 | LWK/SI | 57,1 | Pols | 0,534 |
| Schouder | 3,57 | TWK | 181 | LWK/SI | 79 |
| TWK/thorax links | 4,86 | LWK/SI | 137 | LWK/SI | 82,5 |
| Wervels | 94,8 | LWK/SI | 92,2 | LWK/SI | 149,7 |
| Thorax | 152 | LWK/SI | 400 | LWK/SI | 65,5 |
| Onderarm | 6,9 | LWK/SI | 150 | LWK/SI | 133 |
| Schouder | 59,6 | LWK/SI | 132 | LWK/SI | 31,3 |
| Pols | 1,88 | LWK/SI | 84,2 | Onderbeen | 2,12 |

Tabel 13. Gemiddelde DAP waarde

| Gemiddelde DAP NORM in μGy. m2. | 87 |
| --- | --- |
| Gemiddelde DAP VASC in μGy.m2 | 4222 |

Strooidosis op de OK
Met behulp van de volgende formule is de strooidosis berekend op de OK. 

Formule 7: 
Strooidosis = DAP . Strooidosis DAP factor

De gemiddelde DAP is in (Tabel 13, Gemiddelde DAP waarde) berekend. In (Tabel 11, Gemiddelde strooidosis DAP factor van alle onderzoeken) is de strooidosis DAP factor weergegeven. Door deze waardes te vermenigvuldigen is de strooidosis op de OK te berekenen.

De DAP waarde voor Vasculair Abdomen bedraagt  4222 μGy.m2.
De DAP waarde voor rest onderzoeken bedraagt 87 μGy.m2.
De gemiddelde strooidosis DAP factor = 0,03.
De strooidosis per vasculair onderzoek is gelijk aan 0,03 x 4222 =  127 μGy  
De strooidosis per rest onderzoek is gelijk aan 0,03 x 87 = 3 μGy. 

Om de extreme strooidosis, die een blootgestelde werknemer ontvangt per jaar te berekenen, wordt gebruikt gemaakt van de gegevens uit (Tabel 14, Tabel 15 en Tabel 16) en (formule 6, hoofdstuk 3.2). Voor de MBB-er en de specialisten wordt deze strooidosis apart berekend.

Er wordt de som van alle processen genomen voor de vasculaire chirurgen. Dit is 1727 μGy strooistraling per jaar voor alle processen samen. Dit is de dosis die de blootgestelde chirurg ontvangen als ze alle vasculaire behandelingen in een heel jaar uitvoeren.

Er wordt de som van alle processen genomen voor de overige chirurgen. Dit is 4191 μGy strooistraling per jaar voor alle processen samen. Dit is de dosis die de blootgestelde chirurg ontvangen als ze alle overige behandelingen in een heel jaar uitvoeren.

Er wordt de som van alle processen genomen voor de MBB-er. Dit is 658 μGy strooistraling per jaar voor alle processen samen. Dit is de dosis die de blootgestelde werknemer ontvangen als deze alle behandelingen in een heel jaar bijwonen.

3.4.9.3. Discussie

Er zijn geen metingen verricht op de OK. Hierdoor zijn niet alle processen in de berekening meeberekend. De afstand tussen de blootgestelde werknemer en het doelgebied van de patiënt is een schatting van de gebruikelijke werkwijze op de OK. Omdat niet alle behandelingen uitgevoerd worden door dezelfde dokter en assistenten, zal de strooidosis per blootgestelde werknemer ook verdeeld worden over het aantal blootgestelde werknemers.

De totaaldosis van 1727 µGy voor de OK per jaar is een maat, indien een blootgestelde vasculaire chirurg alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere blootgestelde vasculaire chirurgen en radiologen, die deze werkzaamheden uitvoeren. Deze waarde is een overschatting van de realiteit. Deze dosis komt overeen met de B-categorie werknemers, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

De totaaldosis van 4191 µGy voor de OK per jaar is een maat, indien een blootgestelde overige chirurg alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere blootgestelde overige chirurgen, die deze werkzaamheden uitvoeren. Deze waarde is een overschatting van de realiteit. Deze dosis komt overeen met de B-categorie werknemers, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

De totaaldosis van 568 µGy voor de OK per jaar is een maat, indien een blootgestelde werknemer alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere blootgestelde werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren. Deze waarde is een overschatting van de realiteit. Deze dosis komt overeen met een lage, maar niet verwaarloosbare blootstelling, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

3.4.9.4. Conclusie
Op basis van de berekeningen wordt er verwacht dat aan de hand van de totale strooidosis per jaar voor een blootgestelde werknemer het mogelijk is om een C-categorie te introduceren. De strooidosis voor een blootgestelde werknemer bedraagt minder dan 1 mSv per jaar. Voor zowel de vasculaire als de overige chirurgen geldt, dat ze meer dan 1 mSv per jaar ontvangen.

Echter er kan geen gedegen uitspraak gedaan worden over de verdeling van de blootgestelde werknemers in een C-categorie. Het is aan te raden om meer metingen te verrichten bij verschillende onderzoeken op de OK om een beter beeld te krijgen van de totale hoeveelheid strooidosis per jaar voor een blootgestelde werknemer.

Tabel 14. Totaal OK (Vasculaire Chirurg)

| Processen Vasculaire chirurg | Gemiddelde dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normale situatie | 1554714 | Gemiddeld 7 | 18 | 126660 | 287910 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Patient heeft steun nodig | 0 | Gemiddeld 5 | 0 | 126660 | 287910 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Hogere belichtingswaarde | 172746 | Gemiddeld 1 | 2 | 126660 | 287910 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Defect röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 126660 | 287910 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 1727460 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 15. Totaal OK (Overige Chirurg)

| Processen Overige chirurg | Gemiddelde dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normale situatie | 4047374 | Gemiddeld 7 | 1403 | 2596 | 9616 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Patient heeft steun nodig | 0 | Gemiddeld 5 | 0 | 2596 | 9616 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Hogere belichtingswaarde | 144240 | Gemiddeld 1 | 50 | 2596 | 9616 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Defect röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 2596 | 9616 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 4191614 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 16. Totaaltabel OK (MBB-er)

| Processen MBB-er | Gemiddelde dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normale situatie | 635351 | Gemiddeld 7 | 1423 | 4281 | 13395 | 3 | 1,E-01 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Hogere belichtingswaarde | 22324 | Gemiddeld 1 | 50 | 4281 | 13395 | 3 | 1,E-01 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Defecte röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 4281 | 13395 | 3 | 1,E-01 | Loodschort 0,25mm | 3,E-01 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 657675 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.10. 
Angiografie

3.4.10.1. Inleiding

De angiografie is een doorlichtingkamer, waar steriel wordt gewerkt. 
Meestal betreft het onderzoeken om de bloedvaten af te beelden. 
Op de angiografiekamer zijn van verschillende radiologische onderzoeken de strooidosis gemeten.

Er wordt zowel door de afdeling radiologie als de cardiologie gebruik gemaakt van deze kamer.

3.4.10.2. Methode en Resultaten

Er is bij vier Percutane Transluminale Angiografie  (PTA's) de strooistraling gemeten. Deze werden zowel via de rechterkant, als via de linkerkant uitgevoerd. Verder is er één nefrostomie en één nefrostomie drainwissel gemeten.

Er vinden ongeveer 920 onderzoeken per jaar plaats op de angiografie kamer.

De vier PTA-metingen geven een betrouwbare weergave van de resultaten van de meting.  Er is op 2 meter afstand van het doelgebied van de patiënt gemeten (Bijlage 3, figuur 7).

De overige niet gemeten onderzoeken die ten minste tien keer per jaar voorkomen  zijn opgenomen in de berekening.  Van deze onderzoeken is geschat hoeveel strooidosis er vrijkomt. Onderstaande informatie is afkomstig van de MBB-ers die werken op de angiografie kamer.
- Seldinger bekken/benen is als onderzoek vergelijkbaar met PTA. 
- Opspuiten traanbuis zit tussen PTA en nefrostomie in.
- Recanalisatie Arterie Femoralis is qua stralingsbelasting vergelijkbaar met PTA.
- Vasculaire stentplaatsing is qua stralingsbelasting vergelijkbaar met PTA.
- Het vertebroplastiek onderzoek is qua stralingsbelasting zwaarder dan PTA. 
Uit de onderzoeken die er gemeten zijn, is er een gemiddelde strooidosis op 1 meter afstand van de patiënt  genomen en de standaarddeviatie hiervan berekend. De standaarddeviatie is in de (Tabel 17 en 18) te zien als een strooidosis, die bijna gelijk is aan het gemiddelde.

Er zijn verschillende processen weergegeven in de onderstaande tabel (tabel 17, Totaal Angiografie MBB-er en tabel 18, Totaal Angiografie Radioloog). Er is onderscheid gemaakt tussen de MBB-er en de radioloog, omdat beide blootgestelde werknemers door verschillende werkzaamheden een andere hoeveelheid strooidosis ontvangen. De beide tabellen voor zowel de MBB-er als de radioloog, bedragen zes processen.

Om de extreme strooidosis, die een MBB-er/Radioloog ontvangt per jaar te berekenen, wordt er de gegevens uit (Tabel 17, Totaal Angiografie MBB-er en Tabel 18, Totaal Angiografie Radioloog) en (formule 6, hoofdstuk 3.2) gebruikt.

Bij een aantal processen is er in de (tabellen 17 en 18) een tweede transmissie door lood toegevoegd, omdat de radioloog/MBB-er zowel een loodschort draagt als achter een mobiel loodscherm staat, dat voor extra verzwakking zorgt. 

Uiteindelijk wordt de som van alle processen genomen. Voor de MBB-er is dit 3046 μGy strooistraling per jaar voor alle processen. Voor de radioloog is dit 10596 μGy strooistraling per jaar voor alle processen.

3.4.10.3. Discussie 
Er zijn uiteindelijk zes metingen op de angiografiekamer verricht. Dit is een beperkt aantal, daarom is er een schatting gemaakt van de hoeveelheid strooidosis voor onderzoeken, die niet gemeten zijn.

De vertebroplastiek is een stralingsbelastender onderzoek, waarbij weinig het mobiel loodscherm wordt gebruikt. Dit onderzoek komt maar enkele malen per jaar voor. Er zullen meer meetresultaten  moeten verzameld worden voor de onderzoeken, die niet gemeten zijn. Hierdoor kan er een nauwkeurigere berekening van de strooidosis per jaar kunnen worden berekend.

De grootste hoeveelheid strooidosis wordt ontvangen bij het proces waarbij de MBB-er op 1 meter van de directe bundel staat met loodjas, zonder mobiel loodscherm.

De totaaldosis van 3046 μGy per jaar is een maat indien een MBB-er alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren. Deze dosis komt overeen met een B-categorie werknemer, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

De totaaldosis van 10596 μGy per jaar is een maat indien een radioloog alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meer radiologen, die deze werkzaamheden uitvoeren. Deze strooidosis zou overeenkomen met een A-categorie werknemer, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

3.4.10.4. Conclusie
De te ontvangen dosis voor een MBB-er, die per jaar alle onderzoeken op angiografie uitvoert is bepaald op 3046 μGy. De te ontvangen dosis voor een radioloog, die per jaar alle onderzoeken op angiografie uitvoert is bepaald op 10596 μGy.

Om een nauwkeurigere analyse te kunnen maken voor de angiografie wordt er aangeraden om meer meetgegevens te verzamelen, vooral van de veelvoorkomende onderzoeken waar nog geen strooidosis is gemeten.

De berekende strooidosis per jaar op de angiografiekamer wat betreft de radioloog is zo hoog, dat het afgeraden wordt om de blootgestelde werknemers in te delen in een categorie C.

Er wordt verwacht aan de hand van de totaaldosis, dat het niet mogelijk is om een C-categorie te introduceren, omdat de strooidosis meer dan 1 mSv per jaar bedraagt voor zowel de MBB-er als de radioloog.

Tabel 17. Totaal Angiografie MBB-er

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie | Transmissie Nr.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBB-er achter het loodscherm | 3109 | Gemiddeld 7 | 857 | 106266 | 290249 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 2,E-04 | 0,E+00 |
| MBB-er nog in de bestralingsruimte zonder mobiel loodscherm | 2142040 | Gemiddeld 5 | 82 | 106266 | 290249 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 9,E-02 | 0,E+00 |
| MBB-er nog in de bestralingsruimte met mobiel loodscherm | 900898 | Gemiddeld 7 | 775 | 106266 | 290249 | 0,75 | 2,E+00 | Loodschort 0,25mm + Loodscherm 0,5mm | 9,E-02 | 3,E-02 |
| Verkeerde belichtingswaarde | 363 | Gemiddeld 5 | 100 | 106266 | 290249 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 2,E-04 | 0,E+00 |
| Defecte röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 106266 | 290249 | 1 | 1,E+00 | Geen Lood | 1,E+00 | 0,E+00 |
| Geen loodglas | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 106266 | 290249 | 4 | 6,E-02 | Geen Lood | 1,E+00 | 0,E+00 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 3046410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 18. Totaal Angiografie Radioloog

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstands factor | Afscherming | Transmissie | Transmissie Nr.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radioloog achter het loodscherm | 3109 | Gemiddeld 7 | 857 | 106266 | 290249 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 2,E-04 | 0,E+00 |
| Radioloog nog in de bestralingsruimte zonder mobiel loodscherm | 8568162 | Gemiddeld 5 | 82 | 106266 | 290249 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,25mm | 9,E-02 | 0,E+00 |
| Radioloog nog in de bestralingsruimte met mobiel loodscherm | 2024489 | Gemiddeld 7 | 775 | 106266 | 290249 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,25mm + Loodscherm 0,5mm | 9,E-02 | 3,E-02 |
| Verkeerde belichtingswaarde | 363 | Gemiddeld 5 | 100 | 106266 | 290249 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 2,E-04 | 0,E+00 |
| Defecte röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 106266 | 290249 | 1 | 1,E+00 | Geen Lood | 1,E+00 | 0,E+00 |
| Geen loodglas | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 106266 | 290249 | 4 | 6,E-02 | Geen Lood | 1,E+00 | 0,E+00 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 10595760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.11

Cardiologie

3.4.11.1. Inleiding

De cardiologische onderzoeken worden uitgevoerd op dezelfde angiografiekamer, als die op de radiologie wordt gebruikt.
De onderzoeken die verricht worden in Helmond zijn CAG onderzoeken (Coronairy ArterioGram, ook wel hartcatheterisatie) en pacemakerimplantaties (PMI).

3.4.11.2. Methode en Resultaten
Er zijn in totaal zeven CAG’s gemeten. Er is wegens omstandigheden geen mogelijk geweest om de strooistraling te meten bij een PMI. 
Deze zeven metingen geven een betrouwbare weergave van de strooidosis bij CAG’s.

Er is gemeten op ± 2 meter afstand van het midden van het doelgebied van de patiënt (Bijlage 3, figuur 9)
In de opstellingsschets is weergegeven op welke plaats de werknemers en patiënt gesitueerd zijn.

Er vinden ongeveer 800 onderzoeken per jaar plaats op de cardiologie kamer in het Elkerliek ziekenhuis, waarvan 700 CAG’s en 100 PMI’s.

Er zijn zes processen weergegeven in de onderstaande tabel. Er is onderscheid gemaakt tussen de blootgestelde werknemer (assistent) en de cardioloog, omdat de blootgestelde werknemers en de cardioloog door verschillende werkzaamheden een andere hoeveelheid strooidosis ontvangen.

Om de extreme strooidosis, die de blootgestelde werknemers en de cardioloog ontvangt per jaar te berekenen, worden er de gegevens uit (Tabel 19, Totaal Cardiologie Medewerker en Tabel 20, Totaal Cardiologie Cardioloog) en (formule 6, hoofdstuk 3.2) gebruikt.

Soms is er een tweede transmissie door lood toegevoegd, omdat de beide werknemers zowel een loodschort dragen, als achter een mobiel loodscherm staat, wat voor extra verzwakking zorgt. 

Uiteindelijk wordt er de som van alle processen genomen.

Dit is 1310 μGy strooistraling per jaar voor alle processen voor de blootgestelde werknemers.

Dit is 4317 μGy strooistraling per jaar voor alle processen voor de cardiologen.

3.4.11.3. Discussie 
Er zijn uiteindelijk zeven metingen op de cardiologie verricht. Dit is een beperkt aantal. Er is niet de mogelijkheid geweest om strooistraling te meten bij pacemakerimplantaties. Om deze onnauwkeurigheid te compenseren, wordt in plaats van de gemiddelde dosis, de extreme dosis jaardosis genomen.

De totaaldosis van 1310 μGy voor een blootgestelde werknemer op de cardiologie per jaar is een maat indien deze blootgestelde werknemer alle onderzoeken uitvoert in dat jaar. In de praktijk zijn er meerdere blootgestelde werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren. Dus deze waarde is een overschatting van de realiteit. Deze dosis komt overeen met de B-categorie, als weergegeven in hoofdstuk 3.2. 

Voor de cardioloog bedraagt deze totaaldosis 4317 μGy voor alle onderzoeken op cardiologie. Er zijn meerdere cardiologen. Dit is hierbij een overschatting van de realiteit. Deze dosis komt overeen met de B-categorie, als weergegeven in hoofdstuk 3.2.

Op de persoonsdosismeter van de cardiologen wordt er gemiddeld 10 mSv per jaar geregistreerd. Een aantal cardiologen zijn hierbij in de A-categorie ingedeeld. De hoeveelheid strooidosis, die afwijkt met het onderzoek komt doordat de persoonsdosismeter over het loodschort heen wordt gedragen. De hoeveelheid strooidosis, die wordt geregistreerd is daardoor een factor 10 hoger (Stralingsbeschermingsdienst SBD/TUe, 2001).

3.4.11.4. Conclusie
De te ontvangen dosis voor een blootgestelde medewerker/cardioloog die per jaar alle onderzoeken op de radiologie uitvoert is geschat op 1310 en 4317 µGy.

Vanwege de hoge strooidosis die de blootgestelde werknemers van de cardiologie ontvangen per jaar, wordt aangeraden om de gebruikte persoonsdosismeters te blijven gebruiken.

Tabel 19. Totaal Cardiologie Medewerker

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie | Transmissie Nr.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medewerker achter het loodscherm | 1743 | Gemiddeld 7 | 800 | 87520 | 174338 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 2,E-04 | 1,E+00 |
| Medewerker nog in de bestralingsruimte zonder mobiel loodscherm | 784523 | Gemiddeld 5 | 50 | 87520 | 174338 | 1 | 1,E+00 | Loodschort 0,25mm | 9,E-02 | 1,E+00 |
| Medewerker nog in de bestralingsruimte met mobiel loodscherm | 523669 | Gemiddeld 7 | 750 | 87520 | 174338 | 0,75 | 2,E+00 | Loodschort 0,25mm + Loodscherm 0,5 mm | 9,E-02 | 3,E-02 |
| Verkeerde belichtingswaarde | 109 | Gemiddeld 5 | 50 | 87520 | 174338 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 2,E-04 | 1,E+00 |
| Defecte röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 87520 | 174338 | 1 | 1,E+00 | Geen Lood | 1,E+00 | 1,E+00 |
| Geen loodglas | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 87520 | 174338 | 4 | 6,E-02 | Geen Lood | 1,E+00 | 1,E+00 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 1310044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 20. Totaal Cardiologie Cardioloog

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie | Transmissie Nr.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cardioloog achter het loodscherm | 1743 | Gemiddeld 7 | 800 | 87520 | 174338 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 2,E-04 | 1,E+00 |
| Cardioloog nog in de bestralingsruimte zonder mobiel loodscherm | 3138091 | Gemiddeld 5 | 50 | 87520 | 174338 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,25mm | 9,E-02 | 1,E+00 |
| Cardioloog nog in de bestralingsruimte met mobiel loodscherm | 1176784 | Gemiddeld 7 | 750 | 87520 | 174338 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,25mm + Loodscherm 0,5 mm | 9,E-02 | 3,E-02 |
| Verkeerde belichtingswaarde | 109 | Gemiddeld 5 | 50 | 87520 | 174338 | 4 | 6,E-02 | Lood 2mm | 2,E-04 | 1,E+00 |
| Defecte röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 87520 | 174338 | 1 | 1,E+00 | Geen Lood | 1,E+00 | 1,E+00 |
| Geen loodglas | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 87520 | 174338 | 4 | 6,E-02 | Geen Lood | 1,E+00 | 1,E+00 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 4316618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3.4.12.

Nucleaire Geneeskunde

3.4.12.1. Inleiding

Op de afdeling nucleaire geneeskunde wordt de functie van organen geanalyseerd met behulp van radioactieve stoffen. Met de gammacamera kunnen vervolgens opnamen worden gemaakt om de radioactieve stoffen die in het lichaam zijn ingebracht af te beelden. Op de afdeling nucleaire geneeskunde staat één dubbelkopscamera, de (Ecam) van Siemens. De radiofarmaca (Tc) worden door GE Healthcare aangeleverd. De hoeveelheid radioactiviteit in de spuit wordt ieder dag door de blootgestelde werknemer gecontroleerd. Daarnaast wordt het inspuiten en uitvoeren van het onderzoek door de blootgestelde werknemer gedaan. Op deze afdeling is de patiënt de bron, die ioniserende straling uitzendt.

3.4.12.2. Methode en Resultaten
Tijdens het verrichten van de metingen, bleek dat de Unfors (meetapparaat) niet betrouwbaar genoeg was voor deze afdeling. Er werd daardoor gebruik gemaakt van een ander meetapparaat, de Babyline 81 (Hoofdstuk 3.3). Deze geeft de strooidosis schaal weer in μGy. Deze was niet in staat om nauwkeurig de waarden tot in nGy weer te geven.

Er zijn metingen gedaan bij myocard perfusie, botscintigrafie total body en renografie. De eerste twee onderzoeken komen het meeste voor en bij deze onderzoeken komt het meeste ioniserende straling vrij. In totaal zijn er bij negen onderzoeken metingen verricht.

Bij deze metingen is steeds op 1 meter van het midden van het doelgebied van de patiënt gemeten. Aangezien bij elk soort onderzoek de stand van de gammacamera’s anders is, is de meetapparatuur steeds op een andere plaats neergezet (Bijlage 3, figuren 19 en 20) Bij botscintigrafie en renografie stond de meetsensor op 90 graden ten opzichte van de patiënt. Bij myocardperfusie onderzoeken stond de meetsensor boven het hoofdeinde van de patiënt. Daarnaast is er met een stopwatch de tijdsduur van elk onderzoek (elke meting) bijgehouden. Dit is gedaan om het dosistempo te berekenen. Hiermee kan volgens formule 7 de hoeveelheid straling die een blootgestelde werknemer ontvangt als hij voor een bepaalde tijd dicht bij de patiënt staat.

Er zijn vijf stappen tijdens een onderzoek, waarbij de MBB-er wordt blootgesteld aan straling:

- Uitpakken van de radioactieve spuit uit de loodhulzen.

- Meten van de hoeveelheid radioactiviteit in de spuit.

- Het inspuiten van het radiofarmacon in de patiënt.

- Positioneren van de patiënt.

- Patiënt tijdens het onderzoek (liggen onder gammacamera).

Omdat de Babyline dosismeter te onnauwkeurig was om tijdens stap 1 t/m 4 te meten is er alleen de straling gemeten tijdens het onderzoek. De patiënt lag hierbij onder de gammacamera.

Om het extreme dosistempo op 1 meter per onderzoek te berekenen is er gedeeld door de gemiddelde tijdsduur van een onderzoek.

Omdat er niet bij alle onderzoeken metingen konden worden verricht, is er een inschatting gemaakt van de hoeveelheid straling die van de patiënt afkomt. Deze inschatting is gebaseerd op de onderzoeken die er wel gemeten zijn.  Deze onderzoeken zijn in (Tabel 21, Totaal Nucleaire Geneeskunde) gezet. Per onderzoek is gekeken naar hoe vaak deze processen in één jaar voorkomen, wat de gemiddelde extreme dosis tempo is en hoe lang de blootgestelde werknemer bij deze stralingsbron staat en op welke afstand.

Om de totaaldosis per proces te bereken wordt de onderstaande formule gebruikt:

Formule 7

(frequentie per jaar) x (gemiddelde dosistempo per minuut) x (afstandsfactor) x (tijdsduur in minuten). Hierbij is de tijdsduur in minuten de gemiddelde duur van een onderzoek. Het gemiddelde dosistempo wordt berekend door de gemeten dosis te delen door de tijdsduur van het onderzoek.

3.4.12.3. Discussie

Het meten van de straling op de afdeling nucleaire geneeskunde was anders dan op de andere afdelingen, omdat er met een andere meetsensor gemeten is. Bovendien is de ioniserende straling geen strooistraling, maar directe straling vanuit de patiënt, afkomstig van de radioactieve stof (Tc).

 In het onderzoek is alleen de straling gemeten die vrijkomt tijdens het onderzoek. Om de totale dosis te bepalen moeten metingen verricht worden bij de andere vier bovenstaande stappen. Daarbij moet rekening gehouden worden met radioactief verval en tijdsduur dat de blootgestelde werknemer bij de patiënt staat. Hiervan is nu een grove schatting gemaakt. Verder is het verstandig om meer metingen te doen om een goede inschatting te maken van de hoeveelheid straling die een blootgestelde werknemer ontvangt. Er is waargenomen, dat de blootgestelde werknemer/nucleair geneeskundige altijd hun persoonsdosismeter dragen. De persoonsdosismeters geven betrouwbare weergave van de strooidosis, die een blootgestelde werknemer maandelijks/jaarlijks ontvangt.

De hoeveelheid straling van alle processen bedraagt 2626 μGy per jaar tijdens stap 5, waarbij de patiënt onder de gammacamera ligt. Dit is de hoeveelheid straling die een blootgestelde werknemer ontvangt als hij bij alle onderzoeken aanwezig zou zijn.

3.4.12.4. Conclusie

Om een gedegen advies te kunnen geven wordt het Elkerliek ziekenhuis aangeraden om meer meetgegevens te verzamelen met betrekking tot de afdeling nucleaire geneeskunde. Op basis van huidige metingen kan geen uitspraak gedaan worden met betrekking tot het indelen van een blootgestelde werknemer van de afdeling nucleaire geneeskunde in een C-categorie werknemers. Wel kan gesteld worden dat het te verwachten is, dat de blootgestelde werknemers categorie B zullen blijven.

Tabe21. Totaal Nucleaire Geneeskunde

| Processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Gem. dosistempo in nGy per min. | Tijdsduur in min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medewerker werkt op voldoende afstand bij juist gebruik protocol | 139361 | Gemiddeld 7 | 2294 | 515 | 972 | 4 | 6,E-02 | 50 | 19,6 |
| Mislukte opnames die over moeten | 3038 | Gemiddeld 2 | 50 | 515 | 972 | 4 | 6,E-02 | 50 | 19,6 |
| Blootgestelde werknemer staat dichtbij de bron bij de patiënt | 2275273 | Gemiddeld 1 | 2294 | 515 | 972 | 0,5 | 4,E+00 | 50 | 5 |
| Patiënt heeft fysieke steun nodig bij opname | 208286 | Gemiddeld 1 | 1050 | 515 | 972 | 0,5 | 4,E+00 | 50 | 1 |
| Totaal Dosis in nGy/jaar over alle onderzoeken | 2625957 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 4

Einddiscussie

In dit hoofdstuk zijn de klempunten en ervaringen van het onderzoek beschreven.

Voorbereiding
De voorbereiding per afdeling was van belang. Voordat er metingen konden worden verrichten, is er een plan van aanpak opgesteld per afdeling. Daartoe behoorde de communicatie naar de patiënt en afdeling. Per afdeling zijn er verschillende meettabellen opgesteld om de meetgegevens te kunnen verzamelen. In het begin was het moeilijk om een goed overzicht te behouden over de hoeveelheid meetparameters die er nodig waren.

Medewerking van afdelingen 
Elke afdeling is op de hoogte gesteld van het onderzoek en onze aanwezigheid. Voordat er gestart kon worden met meten, moest er iedere keer gewacht worden op bevestiging van de afdeling. Dat nam tijd in beslag. De samenwerking met het personeel was belangrijk voor het onderzoek. Het personeel heeft zich moeten aanpassen aan de veranderlijke meetsituatie tijdens de onderzoeken. Door middel van vragen aan het personeel is veel inzicht en informatie over het verloop van de onderzoeken.

Opstarten van het meten
Bij het starten van de metingen bij patiënten ging het meten niet vloeiend. Het kostte tijd en moeite om er handigheid in te krijgen. De meetapparatuur moest na elk onderzoek gereset worden en dit werd vergeten in het begin. Naast de parameters, die er voor het onderzoek gemeten en genoteerd moesten worden, zijn er ook andere gegevens genoteerd. Deze gegevens waren niet direct van belang voor het onderzoek, maar zijn wel genoteerd om een complete dataset te verkrijgen. In het begin was dit een belangrijke oorzaak voor het missen van metingen.

De meetopstelling

Er is getracht om dezelfde meetopstelling te gebruiken voor elk onderzoek. De meetsensor werd op 1 meter opgesteld onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de patiënt. Deze opstelling was niet altijd mogelijk in verband met de positie van werknemers of apparatuur. Dit was een variabele factor in het onderzoek.

Aantal metingen

Er is strooistraling gemeten op de afdelingen die genoemd zijn in hoofdstuk 3.

Op de bucky, pijnpoli, dexa, CT, kaakchirurgie en longafdeling zijn er voldoende meetgegevens verzameld. Met deze gegevens kan er een betrouwbare analyse gemaakt worden van de hoeveelheid strooidosis die bij deze onderzoeken vrijkomen.

Op de angiografie, cardiologie, en de doorlichtkamer is een minder representatief beeld van de hoeveelheid strooidosis die vrijkomt  bij de onderzoeken op deze kamers.

Aan de hand van de metingen die er op de nucleaire geneeskunde, de ICU/MCU/CCU en de OK zijn verricht, kan er geen betrouwbaar beeld gevormd worden van de hoeveelheid strooidosis. Op de OK zijn er geen metingen uitgevoerd. Op de nucleaire geneeskunde is een te grove schatting gemaakt van de hoeveelheid strooidosis voor een blootgestelde werknemer. Op de ICU/MCU/CCU is er één meting verricht. Dit is te beperkt om een betrouwbaar beeld van de hoeveelheid strooidosis te kunnen vormen.

Er was de keuze tussen strooidosis te meten op alle afdelingen ziekenhuisbreed of bepaalde afdelingen zoveel mogelijk metingen verrichten om zo een representatiever beeld van deze afdelingen te verkrijgen. Er is  gekozen om ziekenhuisbreed te meten. Het was belangrijk om op alle afdelingen data te verzamelen om een globale indruk te krijgen.  Aan de hand van dit onderzoek is het nu wel duidelijk waar het belangrijk is om meer metingen uit te voeren.

Op een aantal afdelingen worden maar enkele soorten onderzoeken verricht, hierdoor ligt de spreiding van het hoeveelheid strooidosis dicht bij elkaar. Het is dan mogelijk om met een beperkt aantal metingen een betrouwbare uitspraak te doen.

Tijdspad 
Er was een beperkte tijd tot de beschikking om het onderzoek volledig uit te voeren. Voor een dergelijk grootschalig onderzoek zijn meer onderzoeksuren nodig om voldoende meetresultaten te kunnen verzamelen. Deze hoeveelheid tijd was niet beschikbaar en daardoor zijn er bij enkele afdelingen minder metingen uitgevoerd.

Patiëntenaanbod
De patiëntenvariatie was groot. Dit gaf een betrouwbare weergave van de werkelijkheid. Maar het patiëntaanbod was niet overal voldoende voor het onderzoek. Op sommige afdelingen kon hierdoor niet voldoende metingen worden uitgevoerd. 

Rekenmethodes
De rekenmethodes in de uiteindelijke tabel waren voor alle afdelingen gelijk. Alleen bij de OK en nucleaire geneeskunde moest een andere rekenmethode gebruikt worden.

Aanbevelingen
Als er een soort gelijk onderzoek gestart wil worden, zou er meer tijd genomen moeten worden en geïnvesteerd worden om ziekenhuisbreed voldoende metingen te kunnen verrichten. Het aantal metingen is essentieel voor bepaalde afdelingen. Dit bepaald de uiteindelijke uitkomst van het onderzoek.

Voor een toekomstig afstudeerproject in een ander ziekenhuis, wordt er geadviseerd om met tenminste vier personen, die beschikking hebben over twee meetapparaten, het onderzoek uit te laten voeren, om zo voldoende meetgegevens te kunnen verzamelen.

Als laatste stap moeten de blootgestelde werknemers op basis van hun werkzaamheden verdeeld worden in een A-categorie, B-catergorie of C-categorie, waarbij gekeken wordt naar het aantal uur dat ze per week werkzaam zijn op een betreffende afdeling.

Hoofdstuk 5
Eindconclusie

De hoofdvraag was om uit te zoeken of er een mogelijke C-categorie werknemers binnen het Elkerliek mogelijk is. Dit zijn de conclusies:

Voor de buckykamers, CT kamer, longafdeling, kaakchirurgie, pijnpoli en dexa kamer, is het mogelijk om een C-categorie te introduceren.

Voor de afdelingen cardiologie en angiografie wordt geen C-categorie geadviseerd.

Voor de afdelingen ICU/MCU/CCU, nucleaire geneeskunde, operatiekamer en doorlichtkamer zijn niet voldoende metingen verricht om een gedegen uitspraak te doen over de invoering van een mogelijke C-categorie. 

Hieronder zijn de tabellen weergegeven met de uiteindelijke strooidosis uitgezet tegen het aantal onderzoeken per jaar. Deze resultaten houden nog geen rekening met het aantal blootgestelde werknemers op een afdeling. Op een verdeling te maken voor deze blootgestelde werknemers in een mogelijke C-categorie, moet eerst de strooidosis per individu berekend worden nog.

Tabel 22. Totaaltabel Strooidosis

| Onderzoekskamer | Totale strooidosis per jaar | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde strooidosis per onderzoek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | in μGy |  | in nGy |
| Buckykamers (MBB-er) | 7,4E+01 | 69060 | 1,1E+00 |
| Doorlichtkamer (MBB-er) | 4,2E+02 | 1126 | 3,7E+02 |
| ICU/MCU/CCU (MBB-er) | 3,9E+01 | 1460 | 2,7E+01 |
| Dexa (MBB-er) | 6,2E+01 | 2652 | 2,3E+01 |
| CT (MBB-er) | 1,2E+01 | 5868 | 2,0E+00 |
| Angiografie (MBB-er) | 3,0E+03 | 811 | 3,8E+03 |
| Angiografie (Radioloog) | 1,1E+04 | 811 | 1,3E+04 |
| Cardiologie (Hartfunctielaboranten) | 1,3E+03 | 800 | 1,6E+03 |
| Cardiologie (Cardioloog) | 4,3E+03 | 800 | 5,4E+03 |
| Kaakchirurgie (Assistenten) | 1,8E-01 | 5500 | 3,2E-02 |
| Longafdeling (Longarts) | 7,8E+02 | 700 | 1,1E+03 |
| Pijnpoli (Anesthesioloog en assistent) | 9,4E+02 | 609 | 1,5E+03 |
| OK (Vasculaire Chirurg) | 1,7E+03 | 20 | 8,6E+04 |
| OK (Overige Chirurg) | 4,2E+03 | 1453 | 2,9E+03 |
| OK (MBB-er) | 6,6E+02 | 1473 | 4,5E+02 |
| Nucleaire Geneeskunde (MBB-er) | 2,6E+03 | 2294 | 1,1E+03 |

Dit ringdiagram geeft de hoeveelheid strooidosis weer per afdeling/kamer.

Ringdiagram 1. Totaal Strooidosis per onderzoekskamer in het Elkerliek ziekenhuis

Literatuurlijst

1. Brouwer, G., & Van den Eijnde, J. (2005). Praktische Stralingshygiëne. Arnhem: Syntax Media.

2. Busscher, F.A.I. (2008). Toelichting Persoonsdosimetrie. NRG.

3. Busscher, F.A.I. (2010). Verzendschema en tarieven van persoonsdosismeters voor 2010. NRG

Crompvoets-Jeukens, C. (2008). Risicoanalyse – inventarisatie en – evaluatie van Buckykamer Deurne.

4. Crompvoets-Jeukens, C. (2009). Rapport Dosismetingen Pijnpoli.

5. Gerritsma, M., & Grit, R. (2009). Zo maak je een risicoanalyse. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers BV.

6. Gezondheidsraad. (2008). Persoonsdosimetrie bij beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling. Op 20 februari 2010 verkregen via http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/200807.pdf

7. Grit, R. (2005). Projectmanagement. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers BV.

8. Haas, H., Ouchatti, H., & Visser, A. (2008). Op weg naar dosisoptimalisatie van digitale röntgensystemen. Onderzoek naar dosisafgifte, El/S-waarde en opnameparameters m.b.v. patiëntmetingen. Afstudeerverslag MBRT-opleiding Eindhoven

9. Huyskens, C. Stralingsbeschermingsdienst SBD/TUe. (2000). Basisbegrippen bij dosimetrie bij stralingsbescherming. Op 20 maart 2010 verkregen via http://w3.tue.nl/fileadmin/sbd/Documenten/Leergang/DOSF/00-8810_DICT_L3_Basisbegrippen_Dosimetrie_Stralingsbescherming.pdf

10. Mutatieformulieren installatie. (2010). Rapport Roel Biezenaar, technicus MT.

11. Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne. (2002). Persoonsdosimetre: doelmatig of het doel voorbij geschoten? Op 15 maart 2010 verkregen via http://media.leidenuniv.nl/legacy/artikelpersoonsdosimetrieNVSnieuws_tcm109-87109.pdf

12. Nuclear Research en consultancy Group. (2005). Vliegen en blootstelling aan straling. Verkregen op 19 mei 2010 via http://www.nrg.eu/public/straling_vliegen_nl/index.html

13. Report ERRPT-101 Examinations per period per work spot. (2009).

14. Staatsblad. (2001). Besluit Stralingsbescherming. Art. 7, lid 1, 3, 5 en 6; art. 8; art 87, lid 6; art. 91, lid 2 en 4; art. 94, lid 2 en 4; art. 111, lid 1 en 4; art. 123, lid 1

15. Stralingsbeschermingsdienst SBD/TUe. (2001). Oefening: Afscherming multifunctionele röntgenkamers. Op 12 mei 2010 verkregen via http://w3.tue.nl/fileadmin/sbd/Documenten/Leergang/L6Docs/L6_CO_OPDRACHT-_Afscherming_multifunctionele_rontgenkamer.pdf

16. Van der Vlies, M. (2005). Een gedifferentiëerde indeling van blootgestelde werknemers – De goede weg of het goede weg? NVS, 3, 20-23

17. Van Schrojenstein-Lantman, E. (2003). Bijlage 1: Afschermingsberekening CT. Klinisch Fysica Elkerliek Ziekenhuis. 17-19.

18. Unfors Instruments. (2010) Unfors Xi Configurations and specification. Op 15 mei 2010 verkregen via http://www.unfors.com

18. Wouters, E. (2009). Schrijfwijzer. FPH: Lectoraat Health Care & Technology for Quality of Life. 1-15.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn toegevoegd ter verduidelijking en ter naslag voor het onderzoek.

B1	Voorbeeld.

B2	Meetgegevens/ Meettabellen op CD-rom.

B3 	Opstellingschetsen.

B4	Apparatuurgegevens

B5	Transmissiefractie van straling door lood

B6 	Foto’s opstellingen.

Bijlage 1. 
Voorbeeld uitwerking tabellen

Dit is een voorbeeld van hoe de meetgegevens zijn uitgewerkt.

| 1 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Onderzoeken Longafdeling | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| 3 | Doorlichting | 5 | 449 | 335 | 700 | 314300 | 783300 |
| 4 |  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
| 5 |  | 5 |  |  | 700 | 314300 | 783300 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis per onderzoek in nGy | Extreme dosis per onderzoek in nGy |
| 8 |  |  |  |  |  | 449 | 1119 |

In bovenstaande tabel is bepaald hoe de totaaldosis per jaar op 1 meter wordt berekend.

Kolom A. Dit zijn de onderzoeken, die op deze afdeling voorkomen. 
Kolom B. Hier komen het aantal gemeten onderzoeken. Indien er onderzoeken niet gemeten zijn, staat hier het symbool x. 
Kolom C. Dit is de gemiddelde strooidosis, die gemeten is op 1 meter in nGy. Deze zijn te vinden op de Cd-rom.  
Kolom D. De standaarddeviatie is berekend over de dosismetingen gemeten op 1 meter. Deze is nodig om de extreme dosis te berekenen.

Kolom E. Dit is het aantal onderzoeken dat uitgevoerd wordt per jaar. De gegevens van 2009 zijn hiervoor gebruikt (Report ERRPT-101 Examinations per period per work spot, 2009)..

Kolom F3-F5. Dit is de gemiddelde jaardosis, die berekend wordt door kolom C te vermenigvuldigen met kolom E.

Kolom F8. Dit is de gemiddelde strooidosis per onderzoek, die berekend wordt door kolom F5 te delen door kolom E5. 
Kolom G3-G5. Dit de extreme jaardosis, die berekend wordt door kolom C plus 2 maal de standaarddeviatie uit kolom D te vermenigvuldigen met kolom E. 
Kolom G8. Dit is de extreme strooidosis per onderzoek, die berekend wordt door kolom G5 te delen door kolom E5.

| 10 | A |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | processen | Extreme Dosis in nGy | Frequentie in schaal | Frequentie in aantal | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek | Afstand (m) | Afstandsfactor | Afscherming | Transmissie |
| 12 | Longarts achter het loodscherm | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 449 | 1119 | 1 | 1,E+00 | Loodscherm 0,5mm + Loodschort 0,5mm | 6,E-02 |
| 13 | Longarts niet achter loodscherm | 783300 | Gemiddeld 7 | 700 | 449 | 1119 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,5mm | 3,E-01 |
| 14 | Patiënt heeft steun nodig | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 449 | 1119 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,5mm | 3,E-01 |
| 15 | defecte röntgenapparaat | 0 | Gemiddeld 1 | 0 | 449 | 1119 | 0,5 | 4,E+00 | Loodschort 0,5mm | 3,E-01 |
| 16 | Totaal Dosis in nGy/jaar | 783300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kolom A.  Bevat de processen, die een blootgestelde werknemer kan uitvoeren tijdens zijn werkzaamheden. 
Kolom C12-C15. Is de totale extreme dosis berekend door kolommen E, G, I en K  met elkaar te vermenigvuldigen (zie ook formule 6, H3.2). 
Kolom C16. Dit is de totale extreme jaardosis opgelopen door alle blootgestelde werknemers. 
Kolom D. Dit is de frequentie weergegeven in schaal (zie H3.2 voor de schaal). 
Kolom E. Dit is de frequentie weergegeven in aantal onderzoeken. 
Kolom F. Dit is de gemiddelde dosis per onderzoek gehaald uit bovenstaande kolom F8. 
Kolom G. Dit is de extreme dosis per onderzoek in nGy gehaald uit de bovenstaande kolom G8. 
Kolom H. Dit is de afstand van de blootgestelde werknemer tot de stralingsbron, oftewel het midden van het doelgebied van de patiënt. 
Kolom I. Dit is de afstandsfactor. Dit wordt berekend met behulp van de kwadratenwet. Dit is nodig om te corrigeren voor de afstand die op kolom H staat. 
Kolom J. Dit is de afscherming van het loodschort/loodscherm weergegeven in milimeters. 
Kolom K. Dit is de transmissie door lood. Deze afhankelijk van het kV en de dikte van het lood (bijlage 5).

Bijlage 2.

Meettabel Bucky

Tabel 23. Totaal Bucky (2)

|  | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis | Standaarddeviatie | Aantal onderzoeken | Gemiddelde jaardosis | Extreme Jaardosis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderzoeken | onderzoeken | in nGy |  | per jaar | in nGy | in nGy |
| Knie | 10 | 129 | 47 | 5724 | 737366 | 1275651 |
| Buikoverzicht | 6 | 4029 | 1792 | 2351 | 9472649 | 17898445 |
| Bekken | 11 | 1731 | 1202 | 5189 | 8983768 | 21453972 |
| Thorax | 43 | 257 | 132 | 16218 | 4173702 | 8453633 |
| Lumbale wervelkolom | 18 | 1278 | 813 | 3526 | 4504994 | 10234955 |
| Schedel | x | 129 | 47 | 3301 | 425235 | 735661 |
| Diverse Thorax | x | 257 | 132 | 4271 | 1099142 | 2226259 |
| Diverse Bekken | x | 1731 | 1202 | 193 | 334143 | 797960 |
| Bovenste extremiteiten | x | 129 | 47 | 11604 | 1494827 | 2586067 |
| Onderste extremiteiten | x | 129 | 47 | 9437 | 1215674 | 2103130 |
| Schouder | x | 767 | 472 | 3664 | 2810288 | 6270643 |
| Wervels | x | 1278 | 813 | 3582 | 4576542 | 10397507 |
|  | Totaal |  |  | Totaal | totaal in nGy op 1m | totaal in nGy op 1m |
|  | 88 |  |  | 69060 | 39828330 | 84433884 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis in nGy | Extreme dosis in nGy |
|  |  |  |  |  | per onderzoek | per onderzoek |
|  |  |  |  |  | 577 | 1223 |

Meettabel CT:

Tabel 24. Totaal CT (2)

| Onderzoeken | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abdomen | 8 | 28383 | 6621 | 1282 | 36386397 | 53363782 |
| Thorax en Abdomen | 5 | 66271 | 7628 | 436 | 28894348 | 35545963 |
| HR Thorax | 2 | 18362 | 4052 | 800 | 14689232 | 21171987 |
| Schedel | 6 | 27275 | 3110 | 1348 | 36766736 | 45152114 |
| Pols | 2 | 7222 | 561 | 126 | 910005 | 1051489 |
|  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
|  | 23 |  |  | 3992 | 117646718 | 156285335 |
|  |  |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar * de overige onderzoeken | Gemiddelde jaardosis van alle onderzoeken op 1 m in nGy | Extreme jaardosis van alle onderzoeken op 1m in nGy |
|  |  |  |  | 5868 | 172940676 | 229739442 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek |
|  |  |  |  |  | 29471 | 39150 |

Meettabel ICU/MCU/CCU

Beddenhuis

Tabel 25. Totaal ICU/MCU/CCU (2)

| Onderzoeken | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thorax Liggend | Uit tabel 21 | 257 | 132 | 1460 | 375220 | 760660 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek |
|  |  |  |  |  | 257 | 521 |

Meettabel Kaakchirurgie

Tabel 26. Totaal Kaakchirurgie (2)

| Onderzoeken | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPG heel | 9 | 911 | 109 | 4000 | 3642667 | 4517040 |
| Halve OPG | 2 | 524 | 4 | 1000 | 523500 | 530571 |
| Tandfilmpjes | x | 524 | 4 | 500 | 261750 | 265286 |
|  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
|  | 11 |  |  | 5500 | 4427917 | 5312896 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek |
|  |  |  |  |  | 805 | 966 |

Meettabel Longafdeling

Tabel 27. Totaal Longafdeling (2)

| Onderzoeken Longafdeling | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doorlichting | 5 | 449 | 335 | 700 | 314300 | 783300 |
|  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
|  | 5 |  |  | 700 | 314300 | 783300 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis per onderzoek in nGy | Extreme dosis per onderzoek in nGy |
|  |  |  |  |  | 449 | 1119 |

Meettabel Dexa

Tabel 28. Totaal Dexa (2)

| Onderzoeken | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVA | 12 | 62,8 | 41,0 | 884 | 55515 | 128046 |
| Li Heup | 12 | 86,6 | 38,5 | 884 | 76545 | 144651 |
| LWK | 13 | 99,5 | 49,1 | 884 | 87940 | 174808 |
|  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
|  | 37 |  |  | 2652 | 220000 | 447506 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek |
|  |  |  |  |  | 83,0 | 168,7 |

Meettabel Doorlichtkamer

Tabel 29. Totaal Doorlichtkamer (2)

| Onderzoeken DSI | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oesophagus | 4 | 24400 | 3080 | 338 | 8247200 | 10329280 |
| Defaecogram | 1 | 99800 | 33932 | 42 | 4191600 | 7041888 |
| Herniografie | 1 | 14300 | 4862 | 2 | 28600 | 48048 |
| MCUG (kind) | 1 | 70 | 24 | 46 | 3220 | 5410 |
| ERCP | x | 99800 | 33932 | 132 |  | 22131648 |
| Colon | x | 99800 | 33932 | 226 |  | 37892064 |
| Overig | x | 19800 | 6732 | 340 |  | 11309760 |
|  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
|  | 7 |  |  | 1126 | 12470620 | 88758098 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis per onderzoek in nGy | Extreme dosis per onderzoek in nGy |
|  |  |  |  |  | 11075 | 78826 |

Meettabel Pijnpoli

Tabel 30. Totaal Pijnpoli (2)

| Onderzoeken Pijnpoli | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doorlichtonderzoeken | 14 | 979 | 1237 | 609 | 596211 | 2102877 |
|  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
|  | 14 |  |  | 609 | 596211 | 2102877 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek |
|  |  |  |  |  | 979 | 3453 |

Meettabel OK

Tabel 31. Totaal OK (2)

| Onderzoeken Pijnpoli | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vasculair Abdomen | x | 126660 | 80625 | 20 | 2533200 | 5758200 |
| Rest onderzoek Normaal | x | 2596 | 3510 | 1453 | 3772322 | 13972382 |
|  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
|  | 0 |  |  | 1473 | 6305522 | 19730582 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek |
|  |  |  |  |  | 4281 | 13395 |

Meettabel Angiografie

Tabel 32. Totaal Angiografie (2)

| Onderzoeken | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTA Iliaca | 2 | 114970 | 43458 | 116 | 13336497 | 23418869 |
| PTA Femoralis | 2 | 192289 | 171811 | 56 | 10768162 | 30010974 |
| Nefrostomie | 1 | 20335 | 0 | 68 | 1382789 | 4148367 |
| Nefrostomie drainwissel | 1 | 24684 | 0 | 18 | 444308 | 1332923 |
| Seldinger bekken/benen | x | 109923 | 109835 | 220 | 24182975 | 72510297 |
| Opspuiten Traanbuis | x | 109923 | 109835 | 74 | 8134273 | 24389827 |
| Recan. A. Femoralis | x | 109923 | 109835 | 26 | 2857988 | 8569399 |
| Vasculaire Stentplaatsing | x | 109923 | 109835 | 56 | 6155666 | 18457167 |
| Vetrebroplastiek | x | 109923 | 109835 | 30 | 3297678 | 9887768 |
|  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
|  | 6 |  |  | 664 | 70560336 | 192725589 |
|  |  |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar * de overige onderzoeken | Gemiddelde jaardosis van alle onderzoeken op 1 m in nGy | Extreme jaardosis van alle onderzoeken op 1m in nGy |
|  |  |  |  | 811 | 86224730 | 235510670 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek |
|  |  |  |  |  | 106266 | 290249 |

Meettabel Cardiologie

Tabel 33. Totaal Cardiologie (2)

| Onderzoeken | Aantal gemeten | Gemiddelde dosis in nGy op 1m | Standaarddeviatie op 1m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaardosis op 1m | Extreme jaardosis op 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAG | 7 | 97122 | 46709 | 700 | 67985076 | 133377237 |
| PMI | x | 20312 | 0 | 100 | 2031156 | 6093468 |
|  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
|  | 7 |  |  | 800 | 70016232 | 139470705 |
|  |  |  |  |  | Gemiddelde dosis in nGy per onderzoek | Extreme dosis in nGy per onderzoek |
|  |  |  |  |  | 87520 | 174338 |

Meettabel Nucleaire Geneeskunde

Tabel 34. Totaal Nucleaire Geneeskunde (2)

| Onderzoeken | Gemeten aantal onderzoeken | Gemiddelde dosis in nGy op 1 m | Standaarddeviatie op 1 m | Aantal onderzoeken per jaar | Gemiddelde jaar dosis in nGy op 1 m | Extreme jaardosis in nGy op 1 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Myocard perfusie | 4 | 900 | 294 | 550 | 495000 | 818400 |
| Skelet scintiegrafie | 3 | 326 | 110 | 416 | 135616 | 227136 |
| Renografie kind | 1 | 98 | 0 | 20 | 1960 | 5880 |
| Schildklier | x | 98 | 0 | 236 | 23128 | 69384 |
| Skeletonderzoeken | x | 326 | 110 | 446 | 145396 | 243516 |
| Ejectie Fractie LV | x | 900 | 294 | 228 | 205200 | 339264 |
| Overig | x | 441 | 0 | 398 | 175518 | 526554 |
|  | Totaal |  |  | Totaal aantal onderzoeken per jaar | Totaal in nGy op 1m | Totaal in nGy op 1m |
|  | 8 |  |  | 2294 | 1181818 | 2230134 |
|  |  |  |  |  | Gem. dosis in nGy per ondezoek op 1 m | Extreme jaardosis in nGy op 1 m per onderzoek |
|  |  |  |  |  | 515 | 972 |

Bijlage 3.

Meetopstellingen

B.3.1 Meetopstelling buckykamers

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 1. Meetopstelling knie opname

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 2. Meetopstelling lumbale wervelkolom opname

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 3. Meetopstelling bekken/heup opname

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 4. Meetopstelling thorax opname

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 5. Meetopstelling buikoverzicht opname

B.3.2 Meetopstelling CT

Figuur 6. Meetopstelling CT onderzoeken

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 6a. Positie meetsensor bij CT

B.3.3 Meetopstelling Angiografie

Figuur 7. Meetopstelling Angiografie onderzoeken

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(R): Radioloog

(A): MBB-er die radioloog assisteert.

(Vetgedrukte lijn): Mobiel loodscherm

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

B.3.4 Meetopstelling beddenhuis ICU/MCU/CCU

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 8. Meetopstelling ICU/MCU/CCU

B.3.5 Meetopstelling Cardiologie

Figuur 9. Meetopstelling Cardiologie onderzoeken

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(C): Cardioloog

(A): Hartfunctiewerknemer die cardioloog assisteert.

(Vetgedrukte lijn): Mobiel loodscherm

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

B.3.6 Meetopstelling Kaakchirurgie

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(Gearceerd gebied): Normale werkplek werknemer kaakchirurgie

Figuur 10. Meetopstelling kaakchirurgie opnames

B.3.7 Pijnpoli

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(D): Specialist/chirurg

(A): Assistent

(Gearceerd gebied): Werkgebied assistent

Figuur 11. Meetopstelling bij TWK/LWK/os coccygis behandeling

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(D): Specialist/chirurg

(A): Assistent

Figuur 12. Meetopstelling bij CWK behandeling

B.3.8 Meetopstelling Doorlichtkamer

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 13. Meetopstelling Oesofagus onderzoek

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 14. Meetopstelling Defaecogram onderzoek

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(R): Radioloog

(B): Begeleider patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 15. Meetopstelling MCUG (kind) onderzoek

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(R): Radioloog

(B): Begeleider patiënt

(L): MBB-er indien deze net niet achter loodscherm staat.

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 16. Meetopstelling Herniografie onderzoek

B.3.9 Meetopstelling Longafdeling

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(D): Longarts

(TV): Monitor

(Vetgedrukte lijn)): Loodscherm

Figuur 17. Meetopstelling doorlichting thorax

B.3.10 Meetopstelling Dexa

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 18. Meetopstelling Dexa

B.3.11 Meetopstelling nucleaire geneeskunde

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 19. Meetopstelling myocard/schildklier onderzoek

Legenda

(M): Meetsensor

(P): Patiënt

(Gearceerd gebied): Normale werkplek MBB-er

Figuur 20. Meetopstelling Total body onderzoek

Bijlage 4.

Apparatuurgegevens

In deze bijlage staan de apparatuurgegevens vermeld. Alle apparaten, die gebruikt zijn tijdens het onderzoek zijn hieronder weergegeven.

| Bucky 1: Systeemnummer: NZR 12. Kamernummer: Bucky 1. Systeemomschrijving: Optimus – 50. Inventarisatienummer: 3048. Aanschafdatum: 01-07-2004. |
| --- |
| Bucky 1: Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Optimus 50 0401220 Optimus 01-07-2004 | Röntgenbuis: SRO 2550 ROT 350 991118 01-07-2004 |
| Bucky 2: Systeemnummer: NZR 144 Kamernummer: Bucky 2 Systeemomschrijving: Optimus Inventarisatienummer: 4310 Aanschafdatum: 01-07-2009 |
| Bucky 2: Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: 9890-01083821 09000229 01-07-2009 | Röntgenbuis: 980620611102 224968 01-07-2009 |
| Bucky 3: Systeemnummer: NZR 13 Kamernummer: Bucky 3 Systeemomschrijving: Optimus-50 Inventarisatienummer:3123 Aanschafdatum: 01-11-2004 |
| Bucky 3: Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Optimus 50 04010835 01-11-2004 | Röntgenbuis: SRO 2550 ROT 350 201044 01-11-2004 |

| DIDI (bucky 4): Systeemnummer: ZP 22 Kamernummer: DIDI Systeemomschrijving: Optimus-50. Inventarisatienummer: 2422 Aanschafdatum: 01-07-2002 |
| --- |
| DIDI (bucky 4): Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Optimus 50 020402 01-07-2002 | Röntgenbuis: SRO 2550 ROT 350 84646-981661 01-07-2002 |
| SEH: Systeemnummer: ZE 25. Kamernummer: SEH. Systeemomschrijving: Optimus-50. Inventarisatienummer: 1610. Aanschafdatum: 20-04-1996. |
| SEH: Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Optimus 50 9601146 20-04-1996 | Röntgenbuis: SRO 2550 ROT 350 - 20-04-1996 |
| OmniDiagnost (doorlichtkamer): Systeemnummer: NZR12 Kamernummer: OD Systeemomschrijving: Omni Diagnost ELEVA Inventarisatienummer: NZR 53 Aanschafdatum: 28-02-2008 |
| OmniDiagnost(doorlichtkamer): Fabrikant: Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Philips - 064413 28-02-2008 | Röntgenbuis: Philips SRM 0608 11198 28-02-2008 |

| Mux 10 (beddenhuis): Systeemnummer: Shimadzu. Systeemomschrijving: Mux 10. Inventarisatienummer: 3171. Aanschafdatum: 01-04-2005. |
| --- |
| Mux 10 (beddenhuis) : Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Mux 10 0262P81504 01-04-05 | Röntgenbuis: 0.7U161CS-36 51235 01-03-05 |
| Dexa: Systeemnummer:. Systeemomschrijving: Hologic Explorer. Inventarisatienummer: Aanschafdatum: 04-02-2005. |
| Dexa : Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Explorer Trompnr 22035 04-02-05 | Röntgenbuis: |
| Longafdeling: Systeemnummer:. Systeemomschrijving: Oldelft Benelux ep 4850. Inventarisatienummer: Aanschafdatum: 04-05-1993. |
| Longafdeling: Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Ep 4850 DLI0007 04-05-1993 | Röntgenbuis: |
| Kaakafdeling (OPG): Systeemnummer:. Systeemomschrijving: Sirona Orthophos XG plus. Inventarisatienummer: Aanschafdatum: 27-06-2005. |
| Kaakafdeling (OPG): Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Orthophos XG plus 20037 27-06-2005 | Röntgenbuis: |

| Kaakafdeling (tandfilm): Systeemnummer:. Systeemomschrijving: Sirona Heliodent DS. Inventarisatienummer: Aanschafdatum: 30-08-2005. |
| --- |
| Kaakafdeling (tandfilm): Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Heliodent DS 19696 30-08-2005 | Röntgenbuis: |
| Pijnpoli/OK (Pulsera): Systeemnummer:. Systeemomschrijving: Philips Health Care Pulsera Inventarisatienummer: Aanschafdatum: 23-04-2009. |
| Pijnpoli/OK (Pulsera): Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Pulsera sysnr nzs79 23-04-2009 | Röntgenbuis: |
| CT: Systeemnummer:. Systeemomschrijving: Siemens Sensation 16 Inventarisatienummer: Aanschafdatum: 23-05-2003. |
| CT: Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Sensation 16 582131 23-05-2003 | Röntgenbuis: |
| Angiografie/Cardiologie: Systeemnummer:. Systeemomschrijving: Philips Health Care v3000 Inventarisatienummer: Aanschafdatum: 24-02-1997. |
| Angiografie/Cardiologie: Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: v3000 sysnr z2a2 24-02-1997 | Röntgenbuis: |

| Nucleaire Geneeskunde: Systeemnummer:. Systeemomschrijving: Siemens Ecam Inventarisatienummer: Aanschafdatum: 01-12-2003. |
| --- |
| Nucleaire Geneeskunde: Typenummer: Serienummer: Aanschafdatum: | Generator: Ecam 585168 01-12-2003 | Röntgenbuis: |

Bijlage 4

Transmissiefractie van straling door lood

Om de strooidosis van de processen bij elke onderzoekskamer te kunnen berekenen, wordt met behulp van formule 6 berekend. Een onderdeel van deze berekening is het bepalen van de transmissie door lood.

Om de transmissie door lood te kunnen bepalen, wordt door eerst het kV bepaald, dat gebruikt wordt voor de onderzoeken op de desbetreffende onderzoekskamer. Indien meerdere soorten kV wordt gebruikt, wordt het gemiddelde gekozen.

Vervolgens wordt gekeken, hoeveel loodafscherming er gebruikt wordt, door middel van loodschermen en loodjassen. Door de (cumulatieve) looddikte af te lezen in grafiek 2 bij het gebruikte kV, is te bepalen wat de transmissie is.

Grafiek 2. Transmissiefractie van straling door lood (Stralingsbeschermingsdienst SBD/TUe, 2001).

Bijlage 5. 
Foto’s

In deze bijlage zijn foto’s toegevoegd, ter verduidelijking van de meetopstellingen.

Foto 4. Thorax meting. 


Foto 5. Thorax meting (2).

Foto 6. Buikoverzicht. 


Foto 7. Bepaling van verzwakkingfactor door loodschort.

Foto 8. Meting bij doorlichtkamer (oesophagus onderzoek). 







Foto 9. Meting bij longafdeling (apparaat rechts niet zichtbaar).

Foto 10. Meting bij knieopname.

# Footnotes

Onder blootgestelde werknemers wordt bedoeld: alle werknemers die met ioniserende straling werken binnen het Elkerliek ziekenhuis te Helmond en Deurne.

Strooidosis is de afkorting van de hoeveelheid dosis die vrijkomt door strooistraling