Inleiding

Dermatophyten veroorzaken infecties in de haren, huid en nagels. Infecties veroorzaakt door dermatophyten worden dermatomycosen genoemd. De conventionele diagnostiek, (directe) microscopie en kweek, kost veel tijd. Verschillende (sub)species lijken erg veel op elkaar het onderscheid tussen verschillende (sub)species kan daardoor erg moeilijk zijn.Om deze redenen is er een real-time PCR ontwikkeld voor de meest voorkomende pathogene dermatophyten. De opzet van de test is als volgt: twee reacties gebaseerd op de amplificatie van ribosomaal internal transcribed spacer (ITS) regio’s zullen uitgevoerd worden in real-time PCR. Één reactie voor de ITS 1 detectie van Trichophyton mentagrophytes species complex plus T. tonsurans, T. violaceum. Detectie van de interne controle PhHV is aan deze mix toegevoegd. En een tweede reactie voor de ITS 2 detectie van T. rubrum species complex, Microsporum canis, M. audouinii en Epidermophyton floccosum. Dit werkvoorschrift beschrijft de methode voor het aantonen van dermatophyten DNA in klinisch materiaal met behulp van real-time PCR.

Definities / afkortingen

ABI 7500	-	Applied Biosystems 7500 real-time PCR system

Ct		-	Threshold Cycle

DNA		-	Deoxyribo Nucleinezuur

DermPCR	-	dermatophyten real time polymerase chain reaction

eM		-	easyMAG

MGB		-	Minor Groove Binder

PCR		-	Polymerase Chain Reaction

PhHV		-	Phocine Herpes Virus

Rpm		-	Rotaties per minuut

TE		-	Tris EDTA pH=8.0

Veiligheid

Naast het in acht nemen van de algemene veiligheidsrichtlijnen en de richtlijnen voor het werken in moleculaire labruimten, zie algemeen voorschrift “Moleculaire laboratoriumruimten” (VS.MOL-15), zijn er geen bijzondere veiligheidsmaatregelen van toepassing.

Uitgangsmateriaal / Patiëntenmateriaal

- Nagels

- Huidschilfers

- Haren

(Laboratorium)benodigdheden

- Reagentia

Bidest, ultra PURE™ Distilled Water DNAse, RNAse Free (Gibco™), bewaren bij 15-30°C. Houdbaarheid zie etiket. Product gebruiken tot de kwaliteit controles niet meer aan de gestelde criteria voldoen, zie VII.A.3. en VIII.

Primers:

Forward PhHV primer:	Fphhv		5’-GGGCGAATCACAGATTGAATC-3’

Reverse PhHV primer:	Rphhv		5’-GCGGTTCCAAACGTACCAA-3’

Forward ITS1 primer:		Fderm1		5'-CTGCGGAAGGATCATTAAC-3

Reverse ITS1 primer:		Rderm1		5'-AAGAGATCCGTTGTTGAAAG-3'

Forward ITS2 primer:		Fderm2		5'-CTGTTCGAGCGTCATTTC-3'

Reverse ITS2 primer:		Rderm2		5'-GGGTATCCCTACCTGATCC-3

Probes

TaqMan PhHV probe:

Pphhv-tq-Cy5		Cy5-5’-TTTTTATGTGTCCGCCACCATCTGGATC-3’-BHQ

MGB T. mentagrophytes probe:

Pderm1A		FAM-5'-GAGGCAACCGAGTAA-3'-MGB-BHQ

TaqMan T. violaceum probe:

Pderm1B		NED-5'-CAAGGAAAATTCTCTGAAGGGCTG-3'-BHQ3

MGB T. tonsurans probe:

Pderm1C		VIC-5'-TTGAGCCGCTATAAAG-3'-MGB-BHQ

TaqMan T. rubrum probe:

Pderm2A		CY5-5'-GCCCTGGCCCCAATCTTT-3'-BHQ3

MGB M. canis probe:

Pderm2B		FAM-5'-GGTGGGTGGTTACTG-3'-MGB-BHQ

MGB M. audouinii probe:

Pderm2C		NED-5'-GGTGGGTGGTTATTG-3'-MGB-BHQ

TaqMan E. floccosum probe:

Pderm2D		VIC-5'-TTCCGTCGGGAGGACGA-3'-BHQ1

Zie voor de bereiding van primers en probes werkvoorschrift “Bereiding oligo’s” (VS.MOL-16)

Taqman Gene Expression mastermix (Applied Biosystems), bewaren bij 2-8°C, houdbaarheid zie etiket.

Positieve controles:

T. mentagrophtes

T. violaceum

T. tonsurans

T. rubrum

M. canis

M. audouinii

E. floccosum

DNA van eerder positieve monsters wordt gebruikt om positieve controles te maken. Zie voor de bereiding van positieve controles algemeen voorschrift “Bereiding positieve- en interne controles” (VS.MOL-19).

Minimaal 1 jaar houdbaar bij -20°C na uitvullen. Indien deze tijd overschreden wordt, gebruikten tot Ct-waarde buiten de gestelde rangewaarden valt, zie voor actuele rangewaarden formulier “Rangewaarden actueel” (FM.MOL-12). Zie etiket voor uitvuldatum.

PhHV (interne controle), uitgevuld in 25 µl/epje. Bewaren bij -20°C. Gebruiken tot de Ct-waarde niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarde, zie VII.A.3.c.

1x TE buffer, zie algemeen voorschrift “Bereiding 1x TE buffer uit 100x concentraat (VS.MOL-21).

QIAmp®DNA Mini Kit DNA, 250 isolaties. Bewaren bij 15-25°C, 1 jaar houdbaar na openen. Noteer openings- en verloop datum op de kit, zie werkvoorschrift DNA isolatie m.b.v. QIAmp®DNA Mini kit DNA (VS.MOL-02)

Dithiolthreitol (Sigma), bewaren bij KT, houdbaarheid zie etiket.

DTT- buffer: 1M Tris- HCl (1,0 ml), 5M NaCl (2,8 ml), DTT (100,0 mg), Gibco water (96.2 ml).

- Hulpmiddelen

    - Eppendorfcupjes, polypropyleen, 1,5 ml (klapepje)

    - Schroefdopepjes, polypropyleen, 2,0 ml

    - Schroefdopepjes, polypropyleen, 1,5 ml

    - Splash Free Support base

    - Biocap PCR-workbench, Erlab (PCR werkkast)

    - Thermo-Fast 96 Detection Plate

    - Absolute QPCR Seal

    - Sealer.

- Apparatuur

      - ABI 7500 Real Time PCR systeem (Applied Biosystems)

      - Nuclisens™ easyMAG (bioMérieux)

Werkwijze

- Aanmaken werklijst.

- Monsters worden verwerkt volgens procedure “Materiaal ontvangst bacteriologie” (PC.SEC-02).

- Voer de voorbereiding uit volgens protocol “Moleculaire microbiologie”(PT.MOL-01).

- Vul de werklijst dermPCR in., zie algemeen voorschrift “GLIMS Moleculaire microbiologie” (VS.ALG-18).

- Draai stickers uit met de materiaalgegevens vanuit de werklijst ( met GLIMS nummer, naam patiënt, extractiedatumen en extractie methode) of noteer zelf de gegevens op de epjes.

- Oligolab

- Maak de mixen volgens de berekeningen op de werklijst in 1,5 ml klapepje

- Neem de reagentia (mastermix, primers en probes) uit de koelkast/vriezer. Centrifugeer epjes af als er druppels aan de zijkant van de dop zitten.

- Pipetteer in de PCR werkkast opeenvolgend bidest, primers, probes en mastermix in een 1,5 ml klapepje. Neem iedere keer een nieuwe pipetpunt. Sluit de klapepjes na iedere handeling.

- Vortex de mix niet, maar pipetteer op en neer! Enzymen zijn gevoelig en gaan stuk door vortexen. Noteer op de werklijst het lotnummer van de mastermix en noteer eventueel veranderingen in bijvoorbeeld batchnummers.

- Plaats de mixen en bidest in de koeling in het inzetlab tot na de extractie.

- Extractielab

- Verzamel alle monsters, besticker of beschrijf per monsters 2 schroepdopepjes.

  - 1 epje voor direct gebruik.

  - 1 epje voor opslag spijt.

- Voorbewerken van materialen

  - Beoordeel het patiënten materiaal.

  - Knip, schaap of snijd het patiëntenmateriaal tot ongeveer 1 mm. Dit moet altijd in een steriele petrischaal

Houd altijd de deksel van de petrieschaal zoveel mogelijk boven de petrischaal tijdens het bewerken. Dit voorkomt wegschieten of wegwaaien van het materiaal.

- Voer DNA isolatie uit m.b.v. werkvoorschrift “DNA isolatie m.b.v. QIAmp® DNA Mini Kit DNA” (VS.MOL-02)

- Voorbehandeling van materialen

- Breng materiaal over in het epje m.b.v. een steriele pincet of mesje.

- Breng materiaal overige materiaal in het epje voor opslag.

- Voeg een blanco (200 µl 1x TE buffer) toe als extra monster voor de extractie.

- Voeg 200 μl ATL-buffer (Qiagen), 15 μl Proteinase K (Qiagen) en 20 μl Dithiothreitol (Sigma) toe aan het materiaal.

- Vortex 5 minuten

- Plaats de epjes in de thermomixer en incubeer overnacht bij 56° (800 rpm)

- Maak de PhHV-werkverdunning door aan 25 µl PhHV 225 µl bidest toe te voegen: Voeg aan alle monsters 10 µl PhHV-werkverdunning toe.

- Voer het werkvoorschrift “DNA isolatie m.b.v. QIAmp® DNA Mini Kit DNA” (VS.MOL-02) uit. Met uitzondering van de volgende punten:

- Stap 2 wordt niet uitgevoerd.

- Stap 20: Voeg 100 µl buffer AE toe, incubeer 5 minuten bij 56°C en centrifigeer 1 minuut bij 13000 rpm

- Voer DNA isolatie uit m.b.v. apparaten voorschrift “Nuclisens™ easyMAG” (VS.MOL-17)

- Voorbehandeling van materialen

- Breng materiaal over in het epje m.b.v. een steriele pincet of mesje.

- Breng materiaal overige materiaal in het epje voor opslag.

- Voeg een blanco (200 µl 1x TE buffer) toe als extra monster voor de extractie.

- Voeg 200 μl DTT-buffer: en 15 μl Proteinase K (Qiagen) toe aan de monsters.

- Vortex 5 minuten

- Plaats de epjes in de thermomixer en incubeer overnacht bij 56° (800 rpm).

- Voeg na overnacht incubatie 1 ml L6 lysis buffer toe aan de monsters.

- Vortex 5 minuten.

- Incubeer de monsters 30 minuten bij 20°C.

- Maak de PhHV-werkverdunning door aan 25 µl PhHV 225 µl bidest toe te voegen: pipetteer in elk welletje van het easyMAG bootje 10 µl PhHV werkverdunning.

- Volg “off-board” lysis programma op de easyMAG volgens apparaten voorschrift “Nuclisens™ easyMAG” (VS.MOL-17).

      - Request: Specific A

      - Volume: 200 µl

      - Eluate: 110 µl

- Maken van een plate set-up.

- De microtiter plate set-up wordt automatisch aangemaakt na het importeren van de werklijst uit GLIMS naar Excel bestand voor werklijsten. Zie hiervoor ook het algemeen Voorschrift “GLIMS moleculaire microbiologie” (VS.ALG-18). Voor eventuele wijzigingen in de plate set-up zie het apparatenvoorschrift “ABI 7500 Real Time PCR System” (VS.MOL-01).

- Print de plate set-up uit en gebruik deze als pipetteer schema bij het inzetten van de PCR.

- Inzetlab

  - Vul de PCR mixen uit volgens de werklijst volgorde, 20 µl mix per well.

  - Zet de eluaten op volgorde volgens werklijst om pipetteerfouten te voorkomen en pak de positieve controles uit de vriezer. Draai de epjes eerst af indien er druppeltjes in de dop van de epjes zitten.

  - Van ieder monster wordt 10 µl DNA toegevoegd aan de mix. Volgorde van monsters: klinische monsters, blanco’s. bidest en positieve controles.

  - Dek de plaat af met een absolute QPCR Seal.

  - Neem de plaat mee naar het amplificatielab.

  - Breng de DNA monsters terug naar het extractielab, het DNA wordt opgeslagen in het doosje met een volgend nummer, in de -20°C vriezer. Vermeldt het nummer van het doosje op de werklijst.

- Amplificatielab

  - Start de ABI 7500 en voer de PCR uit volgens het apparatenvoorschrift “ABI 7500 Real Time PCR system” (VS.MOL-01).

    - Instelling ABI 7500:

      - Programma:

        - Stage 1: 2 minuten bij 50°C

        - Stage 2: 10 minuten bij 95°C

        - Stage 3: 50 Reps; 15 seconden bij 95°C, 60 seconden bij 55°C, 33 seconden bij 60°C

      - Sample Volume (µL):	30

      - Standard 7500.

Beoordeling en uitwerken / beoordeling en interpretatie / berekening en interpretatie

Beoordeling van de resultaten

Voor de beoordeling van de resultaten moeten de volgende parameters per test ingesteld worden:

Pderm1A:

Treshold	0.1

Baseline	5-15 of auto

Pderm1B

Treshold	0.1

Baseline	5-15 of auto

Pderm1C

Treshold	0.1

Baseline	5-15 of auto

Pderm2A

Treshold	0.1

Baseline	5-15 of auto

Pderm2B

Treshold	0.06

Baseline	5-15 of auto

Pderm2C

Treshold	0.06

Baseline	5-15 of auto

Pderm2D

Treshold	0.1

Baseline	5-15 of auto

Een controle of monster wordt positief bevonden als het bijbehorende fluorescentie signaal de gefixeerde threshold passeert tijdens de log-lineaire fase van de curve. Controleer of de Ct-waarden gemeten worden in deze fase van de curve.

Het te onderzoeken materiaal mag alleen beoordeeld worden als de controles aan de volgende voorwaarden voldoen:

De Ct-waarde van de interne controle van het monster moet <40 zijn. Is de Ct-waarde     ≥ 40 dan is het monster geremd. Bij eventueel sterk positieve monsters kan de PhHV extractie zwak zijn of zelfs wegvallen, dit komt dan niet door remming, maar doordat de reactiecomponenten worden weggevangen.

De signalen van de blanco en de bidest moeten voor de geteste dermatophyten negatief zijn.

De Ct-waarde van het PhHV signaal in de blanco is batch-afhankelijk en dient met QIAmp® extractie tussen de 37-40 te liggen en met easyMAG extractie rond de 34 te liggen.

De resultaten van de dermatophyten PCR worden op kwalitatieve manier geïnterpreteerd.

De uitslag wordt per target gegeven in de vorm van positief of negatief.

| Derm1A | Derm1B | Derm1C | Derm2A | Derm2B | Derm2C | Derm2D | Interne Controle (PhHV) | (definitieve) uitslag monster en opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Positief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | <40 Ct | Positief voor T. mentagrophytes (Tmen+) |
| Negatief | Positief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | <40 Ct | Positief voor T. violaceum (Tvio+) |
| Negatief | Negatief | Positief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | <40 Ct | Positief voor T. tonsurans (Tton+) |
| Negatief | Negatief | Negatief | Positief | Negatief | Negatief | Negatief | <40 Ct | Positief voor T. rubrum (Trub+) |
| Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Positief | Negatief | Negatief | <40 Ct | Positief voor M. canis (Mcan+) |
| Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Positief | Negatief | <40 Ct | Positief voor M. audouinii (Maud+) |
| Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Positief | <40 Ct | Positief voor E. floccosum (E.flo+) |
| Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | <40 Ct | Negatief |
| Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief | >40 Ct | Herhalen op origineel monster (OV), indien tweede keer dan afgeven als ‘geremd’1) |

Tabel 1. Uitslagen voor dermatophyten PCR

1) Indien een monster positief is voor een of meerdere dermatophyten kan door competitie de interne controle >40 Ct zijn of zelf wegvallen, maar de uitslag gaan dan wel uit als positief en niet als geremd.

verwerking en interpretatie

Exporteer de resultaten van de ABI 7500 naar de Excel werklijst, zie algemeen voorschrift “GLIMS moleculaire microbiologie” (VS.ALG-18)

Negatieve uitslagen worden als “undetermined” geëxporteerd naar de werklijst.

Van positieve monsters en controles wordt de Ct-waarde ingevuld. Een monster kan voor meerdere dermatophyten positief zijn.

Van elk monster wordt de Ct-waarde van de interne controle PhHV ingevuld.

Bij eventueel sterk positieve monsters kan de PhHV reactie zwak zijn of zelfs wegvallen, dit komt dan niet door remming, maar doordat de reactiecomponenten worden weggevangen.

Controleer of de positieve controles binnen de rangewaarden vallen, Zie voor de actuele rangewaarden formulier “Rangewaarden actueel” (FM.MOL-12).

In het geval van bijzonderheden, wordt dit op de werklijst genoteerd.

Vul als laatste de definitieve uitslag in volgens.

Kwaliteitscontrole

Voor iedere target organisme wordt een aparte positieve controle meegenomen, indien de positieve controles niet binnen de gestelde rangewaarden vallen wordt dit gemeld aan de moleculair microbioloog. Bij iedere extractierun is minimaal 1 negatieve controle mee-geëxtraheerd (blanco). Indien deze positief is voor een van de geteste dermatophyten dient dit gemeld te worden aan de moleculair bioloog.

Opmerkingen

n.v.t.

Uitslag/Rapport

Schriftelijke rapportage

De resultaten van de PCR zullen gelijk aan de resultaten van de kweek worden ingevoerd

Indien resultaat:

Positief voor 1 dermatophyt bv. T.mentagrophytes:

DNA/RNA-detectie

T. mentagrophytes		POSITIEF:	T. mentagrophytes aangetoond

T. violaceum		negatief

T.tonsurans			negatief

T. rubrum	negatief

M. canis	negatief

M. audouinii	negatief

E. floccosum	negatief

Een monster kan voor meerdere target organismen positief zijn.

Negatief

DNA/RNA-detectie

T. mentagrophytes		negatief

T. violaceum		negatief

T.tonsurans			negatief

T. rubrum	negatief

M. canis	negatief

M. audouinii	negatief

E. floccosum	negatief

Geremd:

Het onderzoeks resultaat is niet te beoordelen vanwege remmende factoren; overweeg om niet materiaal in te sturen.

Referenties

PC.SEC-02	-	Procedure			Materiaal ontvangst bacteriologie

PT.MOL-01	-	Protocol			Moleculaire microbiologie

VS.MOL-01	-	Apparatenvoorschrift		ABI 7500 Real Time PCR System

VS.MOL-02	-	Algemeen voorschrift		DNA isolatie m.b.v QIAmp® DNA Mini Kit DNA

VS.MOL-15	-	Algemeen voorschrift		Moleculaire laboratoriumruimten

VS.MOL-16	-	Algemeen voorschrift		Bereiding oligo’s

VS.MOL-17	-	Apparatenvoorschrift		Nuclisens easyMAG

VS.MOL-19	-	Algemeen voorschrift		Bereiding positieve- en interne controles

FM.MOL-12	-	Formulier			Rangewaarden actueel

FM.MOL-00		Formulier			Werklijst dermPCR

VS.ALG.18		Algemeen voorschrift		GLIMS moleculaire microbiologie

Literatuurlijst

Arabatzis M, Bruijnesteijn van Coppenraet LE, Kuijper EJ, de Hoog GS, Lavrijsen AP, Templeton K, van der Raaij-Helmer EM, Velegraki A, Gräser Y, Summerbell RC. Diagnosis of common dermatophyte infections by a novel multiplex real-time polymerase chain reaction detection/identification scheme. Br J Dermatol. 2007 Oct;157(4):681-9. Epub 2007 Aug 2.

Huenestein G. Afstudeer verslag dermatophyten detectie: ontwikkeling van een volledig gevalideerde real-time PCR voor de meest voorkomende pathogene dermatophyten. 30 mei 2008

Niesters HGM. Clinical virology in real time J Clin Virol. 2002 Dec;25 Suppl 3:S3-1